## Data
Data
| Rotation 0deg |  | Rotation 270deg |  | Meas. Date | 0deg | 90deg
| Space | Pitch | Space | Pitch | Meas Date | 2023-12-29 08:40 | 2023-12-29 09:25
1 | 125.88 | 374.877 | 125.794 | 375.293 | Meas Start | 2023-12-29 08:07 | 2023-12-29 08:51
2 | 126.08 | 374.948 | 125.975 | 375.206 | Meas End | 2023-12-29 08:40 | 2023-12-29 09:25
3 | 126.094 | 375.061 | 126.101 | 375.075
4 | 126.028 | 375.006 | 125.891 | 374.996 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
5 | 125.986 | 374.912 | 125.841 | 374.871
6 | 125.827 | 375.113 | 125.802 | 374.86
7 | 125.844 | 374.668 | 125.909 | 375.229
8 | 125.947 | 375.081 | 126.035 | 374.99
9 | 126.251 | 375.09 | 126.081 | 375.193
10 | 126.406 | 375.083 | 126.161 | 375.237
11 | 126.092 | 375.185 | 126.089 | 374.926
12 | 125.889 | 374.878 | 125.924 | 375.353
13 | 126.28 | 375.097 | 126.195 | 375.046
14 | 125.93 | 374.822 | 125.934 | 375.155
15 | 126.386 | 375.258 | 126.341 | 375.57
16 | 126.072 | 374.9 | 126.173 | 375.175
17 | 126.215 | 375.025 | 126.257 | 375.296
18 | 126.307 | 375.304 | 126.389 | 375.433
19 | 126.096 | 375.076 | 126.146 | 375.121
20 | 126.32 | 375.125 | 126.232 | 375.116
21 | 125.95 | 374.949 | 126.043 | 375.188
22 | 125.81 | 374.724 | 125.952 | 374.816
23 | 126.153 | 375.141 | 126.401 | 375.299
24 | 126.248 | 374.933 | 126.413 | 375.382
25 | 125.716 | 374.941 | 125.809 | 375.123
26 | 125.995 | 375.034 | 126.103 | 375.13
27 | 125.759 | 375.042 | 125.921 | 375.193
28 | 126.167 | 374.904 | 126.119 | 375.568
29 | 125.877 | 374.993 | 126.067 | 375.31
30 | 125.687 | 375.055 | 125.948 | 375.113
31 | 126.057 | 375.062 | 126.078 | 374.968
32 | 125.932 | 375.171 | 126.116 | 375.002
33 | 125.986 | 375.051 | 126.08 | 375.396
34 | 125.883 | 375.047 | 126.075 | 375.124
35 | 126.192 | 374.793 | 126.352 | 375.376
36 | 126.299 | 375.195 | 126.344 | 375.577
37 | 125.616 | 375.098 | 125.809 | 375.185
38 | 125.52 | 374.972 | 125.648 | 375.078
39 | 125.864 | 375.197 | 126.101 | 375.503
40 | 125.735 | 374.941 | 125.963 | 375.046
41 | 125.563 | 375.14 | 125.718 | 375.22
42 | 125.271 | 374.876 | 125.57 | 375.016
43 | 125.465 | 374.779 | 125.821 | 374.985
44 | 125.631 | 375.207 | 125.688 | 375.142
45 | 125.374 | 375.044 | 125.642 | 375.084
46 | 125.43 | 374.934 | 125.685 | 375.068
47 | 125.624 | 375.132 | 125.952 | 375.248
48 | 125.217 | 374.852 | 125.694 | 375.253
49 | 125.963 | 375.305 | 126.301 | 375.566
50 | 125.18 | 374.991 | 125.45 | 375.216
51 | 125.521 | 374.895 | 125.929 | 375.22
52 | 125.228 | 374.822 | 125.561 | 374.987
53 | 125.71 | 375.272 | 125.933 | 375.382
54 | 125.488 | 374.944 | 125.752 | 375.098
55 | 125.452 | 374.887 | 125.547 | 374.912
56 | 125.707 | 375.156 | 125.991 | 375.4
57 | 125.364 | 374.893 | 125.828 | 375.167
58 | 125.369 | 374.893 | 125.496 | 374.961
59 | 125.997 | 375.428 | 126.246 | 375.449
60 | 125.533 | 374.978 | 125.88 | 375.179
61 | 125.2 | 374.735 | 125.624 | 374.846
62 | 125.519 | 375.098 | 125.917 | 375.186
63 | 125.445 | 375.147 | 125.658 | 375.151
64 | 125.277 | 374.92 | 125.736 | 375.229
65 | 125.464 | 375.01 | 125.758 | 375.15
66 | 125.475 | 375.026 | 125.851 | 375.251
67 | 125.418 | 374.93 | 125.624 | 375.039
68 | 125.56 | 375.207 | 125.861 | 375.378
69 | 125.251 | 374.728 | 125.723 | 374.905
70 | 125.848 | 375.292 | 126.338 | 375.56
71 | 125.618 | 375.268 | 125.913 | 375.387
72 | 125.303 | 374.827 | 125.817 | 375.072
73 | 123.23 | 374.959 | 123.586 | 375.134
74 | 123.236 | 374.76 | 123.668 | 375.433
75 | 123.505 | 375.088 | 123.929 | 375.319
76 | 123.455 | 375.074 | 123.674 | 375.154
77 | 123.446 | 375.024 | 123.649 | 375.179
78 | 123.43 | 375.102 | 123.732 | 375.257
79 | 123.622 | 375.071 | 123.989 | 375.4
80 | 123.452 | 375.129 | 123.673 | 375.02
81 | 123.434 | 374.926 | 123.718 | 375.258
82 | 123.398 | 374.926 | 123.632 | 375.299
83 | 123.649 | 374.999 | 123.916 | 375.336
84 | 123.38 | 375.033 | 123.732 | 375.491
85 | 123.408 | 374.986 | 123.783 | 375.229
86 | 123.801 | 374.922 | 124.081 | 375.633
87 | 123.531 | 375.06 | 123.78 | 375.475
88 | 124.052 | 375.166 | 124.368 | 375.557
89 | 123.36 | 374.91 | 123.554 | 375.129
90 | 123.487 | 375.048 | 123.797 | 375.41
91 | 123.585 | 375.211 | 123.88 | 375.416
92 | 123.856 | 375.075 | 124.063 | 375.309
93 | 123.383 | 374.961 | 123.633 | 375.178
94 | 123.531 | 375.025 | 123.866 | 375.151
95 | 123.541 | 375.135 | 123.801 | 375.371
96 | 123.469 | 375.141 | 123.775 | 374.911
97 | 123.473 | 375.008 | 123.72 | 375.172
98 | 123.487 | 375.099 | 123.717 | 375.407
99 | 123.41 | 375.05 | 123.589 | 375.103
100 | 123.519 | 374.981 | 123.675 | 375.461
101 | 123.384 | 374.75 | 123.597 | 375.173
102 | 123.575 | 374.961 | 123.894 | 375.58
103 | 123.548 | 375.056 | 123.863 | 375.35
104 | 123.216 | 374.87 | 123.552 | 375.41
105 | 123.61 | 375.132 | 123.844 | 375.445
106 | 123.386 | 375.01 | 123.82 | 375.383
107 | 123.61 | 375.117 | 123.888 | 375.398
108 | 123.24 | 375.027 | 123.617 | 375.382
109 | 123.113 | 375.122 | 123.488 | 375.425
110 | 123.152 | 375.086 | 123.521 | 375.422
111 | 123.015 | 375.149 | 123.355 | 375.284
112 | 123.006 | 375.027 | 123.395 | 375.204
113 | 123.088 | 375.093 | 123.443 | 375.247
114 | 123.299 | 375.123 | 123.74 | 375.342
115 | 123.174 | 375.249 | 123.485 | 375.371
116 | 122.972 | 375.057 | 123.444 | 375.332
117 | 123.133 | 375.172 | 123.472 | 375.467
118 | 122.931 | 374.783 | 123.3 | 375.079
119 | 123.318 | 375.018 | 123.752 | 375.21
120 | 122.995 | 374.812 | 123.417 | 375.027
121 | 123.132 | 375.013 | 123.475 | 375.263
122 | 122.97 | 375.221 | 123.406 | 375.552
123 | 123.238 | 375.192 | 123.598 | 375.223
124 | 123.078 | 374.913 | 123.464 | 375.163
125 | 123.273 | 375.125 | 123.702 | 375.368
126 | 123.013 | 375.012 | 123.356 | 375
127 | 123.171 | 375.02 | 123.482 | 375.305
128 | 123.228 | 375.104 | 123.679 | 375.447
129 | 123.311 | 375.05 | 123.591 | 375.195
130 | 123.022 | 374.776 | 123.392 | 374.887
131 | 123.237 | 375.177 | 123.692 | 375.35
132 | 123.315 | 375.13 | 123.784 | 375.332
133 | 122.87 | 374.837 | 123.431 | 375.117
134 | 122.753 | 374.996 | 123.026 | 375.221
135 | 122.949 | 374.761 | 123.186 | 374.879
136 | 122.969 | 375.049 | 123.38 | 375.217
137 | 123.399 | 375.382 | 123.703 | 375.416
138 | 123.005 | 374.975 | 123.32 | 374.977
139 | 123.04 | 375.166 | 123.529 | 375.367
140 | 123.105 | 375.184 | 123.425 | 375.276
141 | 123.209 | 375.231 | 123.563 | 375.463
142 | 123.191 | 375.153 | 123.566 | 375.35
143 | 123.292 | 375.224 | 123.697 | 375.555
144 | 123.432 | 375.281 | 123.766 | 375.511
145 | 125.793 | 374.956 | 125.882 | 375.502
146 | 125.659 | 374.744 | 126.076 | 375.401
147 | 125.65 | 375.205 | 125.953 | 375.054
148 | 125.659 | 375.122 | 125.854 | 375.331
149 | 125.637 | 374.926 | 126.073 | 375.602
150 | 125.466 | 375.092 | 125.652 | 375.03
151 | 125.764 | 375.039 | 126.216 | 375.373
152 | 125.741 | 375.065 | 126.14 | 375.614
153 | 125.971 | 375.028 | 126.158 | 375.364
154 | 125.66 | 374.944 | 126.011 | 375.326
155 | 126.107 | 375.426 | 126.313 | 375.375
156 | 125.755 | 375.278 | 125.92 | 375.049
157 | 125.654 | 374.702 | 126.008 | 375.469
158 | 125.582 | 374.943 | 125.845 | 375.049
159 | 125.723 | 375.233 | 126.116 | 375.544
160 | 125.773 | 374.984 | 126.01 | 375.267
161 | 125.825 | 374.887 | 125.965 | 375.447
162 | 125.965 | 375.186 | 126.371 | 375.516
163 | 125.725 | 374.961 | 126.104 | 375.095
164 | 125.486 | 374.948 | 125.887 | 375.146
165 | 125.851 | 375.127 | 126.154 | 375.262
166 | 125.545 | 374.9 | 125.887 | 374.964
167 | 125.485 | 374.558 | 125.759 | 375.133
168 | 125.794 | 375.252 | 126.106 | 375.286
169 | 125.778 | 375.113 | 125.958 | 375.483
170 | 125.599 | 374.885 | 125.807 | 375.528
171 | 125.895 | 374.874 | 126.217 | 375.744
172 | 125.444 | 374.648 | 125.808 | 375.23
173 | 125.71 | 374.793 | 125.96 | 375.431
174 | 125.876 | 375.119 | 126.065 | 375.658
175 | 125.854 | 374.889 | 125.965 | 375.519
176 | 125.857 | 374.851 | 126.137 | 375.588
177 | 125.839 | 374.994 | 126.084 | 375.654
178 | 125.749 | 374.862 | 125.943 | 375.5
179 | 125.741 | 375.036 | 126.004 | 375.427
180 | 125.566 | 374.915 | 125.805 | 375.278
181 | 125.265 | 375.263 | 125.668 | 375.455
182 | 125.421 | 374.839 | 125.745 | 375.012
183 | 124.951 | 374.83 | 125.311 | 375.053
184 | 125.149 | 375.332 | 125.57 | 375.613
185 | 125.016 | 374.931 | 125.32 | 375.181
186 | 125.505 | 375.134 | 125.668 | 375.293
187 | 125.498 | 375.123 | 125.738 | 375.224
188 | 125.154 | 375.142 | 125.392 | 375.42
189 | 125.224 | 374.935 | 125.63 | 375.12
190 | 125.465 | 375.199 | 125.689 | 375.158
191 | 125.792 | 375.304 | 125.942 | 375.304
192 | 125.339 | 375.009 | 125.778 | 375.238
193 | 125.293 | 375.022 | 125.538 | 375.065
194 | 125.043 | 374.995 | 125.392 | 375.226
195 | 125.133 | 374.947 | 125.253 | 375.034
196 | 125.636 | 375.752 | 125.909 | 375.844
197 | 125.304 | 375.081 | 125.674 | 375.349
198 | 125.466 | 374.864 | 125.623 | 375.136
199 | 125.368 | 375.266 | 125.649 | 375.484
200 | 125.386 | 374.985 | 125.479 | 375.005
201 | 125.171 | 375.186 | 125.422 | 375.249
202 | 125.026 | 375.02 | 125.285 | 375.171
203 | 125.219 | 375.092 | 125.63 | 375.311
204 | 125.39 | 375.363 | 125.857 | 375.495
205 | 125.4 | 375.201 | 125.539 | 375.204
206 | 125.312 | 375.316 | 125.527 | 375.393
207 | 125.264 | 374.935 | 125.665 | 374.979
208 | 125.404 | 375.215 | 125.617 | 375.264
209 | 125.295 | 375.145 | 125.58 | 375.284
210 | 125.2 | 375.027 | 125.432 | 375.159
211 | 125.146 | 375.119 | 125.649 | 375.469
212 | 125.258 | 374.937 | 125.596 | 375.227
213 | 125.102 | 375.01 | 125.423 | 375.205
214 | 125.273 | 375.023 | 125.558 | 375.14
215 | 125.193 | 374.946 | 125.539 | 375.088
216 | 125.104 | 375.118 | 125.298 | 375.068
217 | 124.335 | 375.589 | 124.34 | 374.934
218 | 123.852 | 374.999 | 123.847 | 374.77
219 | 124.1 | 375.158 | 123.991 | 375.167
220 | 123.775 | 375.002 | 123.802 | 375.022
221 | 124.011 | 374.875 | 123.882 | 375.091
222 | 124.011 | 375.209 | 123.817 | 375.058
223 | 124.073 | 375.025 | 123.841 | 375.062
224 | 124.124 | 374.783 | 123.917 | 375.128
225 | 124.341 | 375.184 | 124.17 | 375.422
226 | 124.232 | 375.021 | 124.115 | 375.37
227 | 123.932 | 375.138 | 123.868 | 374.702
228 | 124.323 | 375.385 | 123.951 | 375.006
229 | 124.138 | 374.976 | 123.964 | 375.2
230 | 124.195 | 375.043 | 124.069 | 375.458
231 | 123.868 | 374.633 | 123.907 | 375.257
232 | 124.171 | 375.054 | 124.019 | 375.283
233 | 123.957 | 374.879 | 123.983 | 375.494
234 | 124.206 | 375.119 | 124.035 | 375.519
235 | 124.211 | 375.411 | 124.034 | 375.073
236 | 124.016 | 375.314 | 123.911 | 375.139
237 | 123.871 | 375.087 | 123.666 | 375.119
238 | 124.083 | 375.054 | 123.861 | 375.119
239 | 123.945 | 375.231 | 123.782 | 374.837
240 | 124.024 | 375.131 | 123.98 | 375.266
241 | 123.819 | 375.002 | 123.71 | 374.964
242 | 124.138 | 375.204 | 124.056 | 375.337
243 | 123.969 | 375.174 | 123.931 | 375.207
244 | 123.94 | 374.774 | 123.92 | 375.418
245 | 124.045 | 374.852 | 123.925 | 375.143
246 | 123.883 | 375.1 | 123.754 | 375.001
247 | 124.058 | 375.159 | 123.831 | 375.222
248 | 123.936 | 375.014 | 123.815 | 375.347
249 | 124.072 | 374.715 | 123.853 | 375.367
250 | 123.894 | 374.837 | 123.782 | 375.288
251 | 123.979 | 375.114 | 123.768 | 374.942
252 | 124.055 | 375.097 | 123.951 | 375.316
253 | 123.132 | 374.919 | 123.172 | 374.935
254 | 123.561 | 374.952 | 123.586 | 375.035
255 | 123.407 | 374.969 | 123.47 | 374.951
256 | 123.271 | 375.023 | 123.281 | 374.982
257 | 123.563 | 375.159 | 123.698 | 375.23
258 | 123.305 | 374.989 | 123.432 | 374.918
259 | 123.424 | 375.439 | 123.418 | 375.368
260 | 123.516 | 375.31 | 123.552 | 375.515
261 | 123.246 | 375.064 | 123.173 | 375.029
262 | 123.474 | 375.038 | 123.509 | 375.219
263 | 123.417 | 375.269 | 123.393 | 375.336
264 | 123.27 | 375.04 | 123.316 | 374.895
265 | 123.323 | 375.033 | 123.299 | 375.09
266 | 123.534 | 374.927 | 123.534 | 374.87
267 | 123.418 | 374.903 | 123.349 | 374.922
268 | 123.359 | 374.911 | 123.51 | 375.124
269 | 123.162 | 374.816 | 123.193 | 374.85
270 | 123.152 | 374.569 | 123.255 | 374.577
271 | 123.465 | 375.054 | 123.594 | 375.168
272 | 123.164 | 375.013 | 123.336 | 375.133
273 | 123.127 | 374.737 | 123.082 | 374.822
274 | 123.191 | 374.946 | 123.253 | 374.894
275 | 123.296 | 375.117 | 123.343 | 375.012
276 | 123.134 | 374.886 | 123.156 | 374.902
277 | 123.528 | 375.122 | 123.474 | 375.086
278 | 123.432 | 375.291 | 123.478 | 375.285
279 | 123.286 | 374.945 | 123.353 | 375.003
280 | 123.113 | 374.814 | 123.337 | 375.034
281 | 123.596 | 375.024 | 123.675 | 375.175
282 | 123.276 | 374.945 | 123.319 | 374.844
283 | 123.746 | 375.303 | 123.81 | 375.343
284 | 123.347 | 375.046 | 123.289 | 374.959
285 | 123.559 | 374.915 | 123.609 | 374.98
286 | 123.453 | 375.309 | 123.429 | 375.332
287 | 123.157 | 374.906 | 123.149 | 374.897
288 | 123.318 | 374.719 | 123.428 | 374.688
289 | 121.12 | 375.201 | 120.903 | 375.094
290 | 120.876 | 374.914 | 120.888 | 374.954
291 | 121.274 | 375.237 | 121.181 | 375.25
292 | 121.107 | 375.205 | 120.929 | 374.883
293 | 121.084 | 375.055 | 120.983 | 375.161
294 | 120.69 | 374.826 | 120.69 | 374.862
295 | 121.106 | 374.838 | 121.265 | 375.328
296 | 121.174 | 375.052 | 120.932 | 375.114
297 | 121.054 | 374.845 | 121.018 | 375.185
298 | 121.164 | 375.014 | 121.087 | 375.128
299 | 121.388 | 375.046 | 121.154 | 375.255
300 | 121.032 | 375.012 | 120.932 | 374.992
301 | 121.129 | 374.979 | 120.949 | 375.1
302 | 121.163 | 374.915 | 121.14 | 375.131
303 | 121.137 | 375.009 | 121.129 | 375.367
304 | 121.064 | 375.173 | 121.095 | 375.101
305 | 121.164 | 374.979 | 121.089 | 375.266
306 | 121.431 | 375.038 | 121.234 | 375.257
307 | 120.807 | 374.787 | 120.851 | 375.025
308 | 121.084 | 375.128 | 121.067 | 374.861
309 | 121.234 | 375.426 | 120.98 | 374.834
310 | 121.247 | 375.315 | 120.979 | 375.043
311 | 121.197 | 375.065 | 121.044 | 375.01
312 | 121.077 | 375.026 | 121.001 | 375.185
313 | 121.156 | 374.877 | 121.107 | 375.292
314 | 121.199 | 375.022 | 121.137 | 375.376
315 | 120.804 | 374.8 | 120.719 | 374.803
316 | 121.153 | 375.122 | 121 | 375.108
317 | 121.184 | 375.136 | 121.153 | 374.934
318 | 120.91 | 374.879 | 120.699 | 374.824
319 | 121.327 | 375.207 | 121.267 | 375.108
320 | 121.314 | 375.106 | 121.108 | 375.207
321 | 121.206 | 375.038 | 121.153 | 375.198
322 | 120.908 | 374.845 | 120.805 | 375.048
323 | 121.698 | 375.49 | 121.568 | 375.229
324 | 121.314 | 375.133 | 121.224 | 375.193
325 | 120.583 | 374.957 | 120.63 | 375.076
326 | 120.473 | 375.166 | 120.541 | 375.28
327 | 120.479 | 374.938 | 120.492 | 374.977
328 | 120.558 | 375.04 | 120.556 | 375.014
329 | 120.613 | 374.949 | 120.695 | 375.066
330 | 120.494 | 374.889 | 120.763 | 375.095
331 | 120.556 | 375.001 | 120.578 | 374.939
332 | 120.336 | 374.701 | 120.518 | 374.785
333 | 120.637 | 375.101 | 120.644 | 375.031
334 | 120.382 | 375.043 | 120.387 | 375.067
335 | 120.652 | 374.743 | 120.67 | 374.722
336 | 120.775 | 375.226 | 120.748 | 375.134
337 | 120.572 | 374.957 | 120.631 | 374.979
338 | 120.76 | 375.448 | 120.89 | 375.382
339 | 120.737 | 374.992 | 120.818 | 375.063
340 | 120.727 | 375.135 | 120.674 | 375.062
341 | 120.788 | 375.074 | 120.745 | 375.096
342 | 120.478 | 374.878 | 120.566 | 375.056
343 | 120.71 | 374.959 | 120.836 | 374.99
344 | 120.581 | 374.945 | 120.79 | 375.103
345 | 120.429 | 374.849 | 120.616 | 374.812
346 | 120.536 | 375.091 | 120.532 | 375.048
347 | 120.66 | 374.997 | 120.57 | 375.192
348 | 120.16 | 374.645 | 120.399 | 374.698
349 | 120.942 | 375.014 | 120.92 | 374.912
350 | 120.772 | 375.162 | 120.807 | 375.2
351 | 120.726 | 374.931 | 120.844 | 375.06
352 | 120.826 | 375.114 | 120.96 | 375.1
353 | 120.411 | 374.664 | 120.504 | 374.626
354 | 120.795 | 375.189 | 120.7 | 375.218
355 | 120.606 | 375.151 | 120.64 | 375.061
356 | 120.58 | 374.892 | 120.68 | 375.014
357 | 120.691 | 374.802 | 120.647 | 374.774
358 | 120.747 | 375.015 | 120.728 | 375.01
359 | 120.821 | 374.908 | 120.884 | 374.891
360 | 120.647 | 374.844 | 120.668 | 374.867
361 | 123.342 | 375.116 | 123.109 | 375.189
362 | 123.113 | 374.991 | 122.955 | 374.965
363 | 123.383 | 375.182 | 123.11 | 375.077
364 | 123.574 | 375.268 | 123.339 | 375.215
365 | 123.201 | 375.148 | 123.022 | 375.038
366 | 123.432 | 375.057 | 123.296 | 375.232
367 | 123.455 | 375.259 | 123.146 | 375.151
368 | 123.29 | 374.834 | 123.237 | 375.067
369 | 123.287 | 375.028 | 123.133 | 375.19
370 | 123.304 | 375.021 | 123.239 | 375.022
371 | 123.408 | 375.179 | 123.234 | 375.119
372 | 123.01 | 375.009 | 122.908 | 375.114
373 | 123.125 | 375.281 | 122.972 | 374.895
374 | 123.206 | 374.719 | 122.947 | 375.274
375 | 123.204 | 374.938 | 123.04 | 375.301
376 | 123.168 | 375.206 | 123.192 | 375.093
377 | 123.23 | 374.738 | 123.203 | 375.292
378 | 123.317 | 375.135 | 123.164 | 375.109
379 | 122.94 | 375.156 | 122.824 | 375.115
380 | 123.11 | 374.999 | 122.907 | 374.994
381 | 122.999 | 375.175 | 122.822 | 375.1
382 | 123.024 | 375.184 | 122.771 | 374.931
383 | 123.314 | 375.346 | 123.119 | 374.921
384 | 123.079 | 375.257 | 122.852 | 375.046
385 | 123.084 | 374.661 | 122.997 | 375.311
386 | 123.221 | 374.931 | 123.073 | 375.269
387 | 123.383 | 374.972 | 123.223 | 375.319
388 | 123.049 | 374.861 | 122.918 | 375.267
389 | 123.115 | 374.861 | 123.021 | 375.205
390 | 123.059 | 374.944 | 122.984 | 375.19
391 | 123.169 | 375.171 | 123.201 | 375.25
392 | 122.903 | 374.787 | 122.831 | 375.163
393 | 123.298 | 375.233 | 123.062 | 374.858
394 | 123.395 | 375.325 | 123.191 | 375.226
395 | 123.298 | 374.996 | 123.223 | 375.339
396 | 123.177 | 375.031 | 122.95 | 375.114
397 | 122.731 | 375.281 | 122.777 | 375.31
398 | 122.74 | 374.792 | 122.778 | 374.689
399 | 122.693 | 374.915 | 122.629 | 374.883
400 | 122.674 | 374.993 | 122.733 | 374.927
401 | 122.748 | 375.438 | 122.572 | 375.288
402 | 122.733 | 374.833 | 122.712 | 374.934
403 | 122.736 | 375.197 | 122.602 | 375.04
404 | 122.733 | 374.974 | 122.669 | 375.01
405 | 122.788 | 375.154 | 122.797 | 375.058
406 | 123.203 | 375.215 | 123.02 | 375.162
407 | 122.832 | 375.081 | 122.932 | 375.047
408 | 122.732 | 374.758 | 122.711 | 374.793
409 | 122.787 | 375.239 | 122.681 | 375.112
410 | 122.775 | 375.275 | 122.704 | 375.314
411 | 122.362 | 375.05 | 122.575 | 375.124
412 | 122.629 | 375.13 | 122.542 | 375.079
413 | 122.588 | 374.833 | 122.541 | 374.751
414 | 122.898 | 375.288 | 122.72 | 375.153
415 | 122.84 | 375.108 | 122.766 | 375.109
416 | 122.573 | 375.064 | 122.651 | 375.082
417 | 122.387 | 374.768 | 122.413 | 374.936
418 | 122.604 | 374.986 | 122.67 | 375.056
419 | 122.595 | 375 | 122.626 | 375.013
420 | 122.458 | 375.131 | 122.371 | 375.005
421 | 122.833 | 375.171 | 122.788 | 375.084
422 | 122.441 | 374.966 | 122.206 | 374.77
423 | 122.878 | 375.039 | 122.752 | 374.973
424 | 122.473 | 374.773 | 122.544 | 374.779
425 | 122.865 | 374.914 | 122.828 | 374.98
426 | 122.732 | 375.062 | 122.759 | 375.17
427 | 122.616 | 375.168 | 122.556 | 374.993
428 | 122.898 | 375.298 | 122.788 | 375.192
429 | 122.443 | 374.868 | 122.396 | 374.981
430 | 122.517 | 375.096 | 122.445 | 374.993
431 | 122.754 | 375.132 | 122.692 | 375.104
432 | 122.206 | 374.982 | 122.202 | 374.876
433 | 125.763 | 375.156 | 125.522 | 375.046
434 | 125.608 | 375.033 | 125.608 | 375.064
435 | 125.846 | 375.12 | 125.743 | 374.984
436 | 125.482 | 374.778 | 125.463 | 375.221
437 | 125.942 | 375.182 | 125.717 | 374.977
438 | 125.826 | 375.021 | 125.804 | 375.124
439 | 125.689 | 374.913 | 125.504 | 375.193
440 | 125.754 | 374.849 | 125.73 | 375.342
441 | 125.924 | 375.354 | 125.54 | 375.311
442 | 126.035 | 374.982 | 125.722 | 375.205
443 | 125.648 | 374.703 | 125.765 | 375.122
444 | 125.619 | 375.164 | 125.476 | 375.084
445 | 125.82 | 374.903 | 125.642 | 375.066
446 | 125.731 | 375.065 | 125.585 | 374.875
447 | 125.613 | 374.952 | 125.562 | 375.154
448 | 125.731 | 374.874 | 125.425 | 375.221
449 | 125.581 | 374.812 | 125.438 | 375.05
450 | 125.685 | 374.928 | 125.6 | 375.123
451 | 125.531 | 375.183 | 125.322 | 374.973
452 | 125.747 | 375.255 | 125.614 | 374.951
453 | 125.914 | 375.21 | 125.773 | 375.182
454 | 125.661 | 375.034 | 125.534 | 375.177
455 | 125.597 | 375.044 | 125.431 | 374.924
456 | 125.683 | 375.01 | 125.673 | 375.15
457 | 125.643 | 374.887 | 125.55 | 375.083
458 | 125.585 | 374.809 | 125.541 | 375.15
459 | 125.98 | 375.168 | 125.862 | 375.419
460 | 125.656 | 374.879 | 125.614 | 375.126
461 | 125.739 | 375.156 | 125.603 | 374.995
462 | 125.433 | 374.843 | 125.337 | 375.012
463 | 125.684 | 374.929 | 125.714 | 375.041
464 | 125.839 | 375.133 | 125.635 | 375.187
465 | 125.7 | 374.801 | 125.559 | 375.438
466 | 125.538 | 375.001 | 125.465 | 374.891
467 | 125.769 | 374.783 | 125.62 | 375.401
468 | 126.033 | 375.288 | 125.947 | 375.644
469 | 125.322 | 375.068 | 125.237 | 374.917
470 | 125.125 | 374.822 | 125.23 | 374.884
471 | 125.161 | 374.912 | 125.189 | 374.79
472 | 125.336 | 375.004 | 125.393 | 375.009
473 | 125.127 | 374.98 | 125.198 | 374.984
474 | 125.215 | 375.103 | 125.388 | 375.187
475 | 125.314 | 374.904 | 125.481 | 374.954
476 | 125.41 | 375.242 | 125.311 | 375.119
477 | 125.2 | 375.076 | 125.107 | 374.856
478 | 125.261 | 375.056 | 125.29 | 375
479 | 125.061 | 375.146 | 125.218 | 375.216
480 | 125.047 | 375.047 | 125.104 | 375.098
481 | 125.284 | 375.053 | 125.248 | 375.11
482 | 125.268 | 375.039 | 125.261 | 375.079
483 | 125.396 | 375.062 | 125.552 | 375.05
484 | 125.178 | 374.906 | 125.175 | 374.894
485 | 124.922 | 374.956 | 124.888 | 374.961
486 | 125.203 | 374.923 | 125.217 | 374.971
487 | 125.193 | 374.97 | 125.186 | 375.049
488 | 125.186 | 375.318 | 125.161 | 375.196
489 | 125.175 | 374.951 | 125.205 | 374.925
490 | 125.164 | 374.972 | 125.188 | 375.047
491 | 124.921 | 374.888 | 124.899 | 374.874
492 | 125.239 | 374.913 | 125.138 | 374.725
493 | 125.339 | 375.176 | 125.354 | 375.167
494 | 124.918 | 374.992 | 124.785 | 374.791
495 | 125.217 | 375.137 | 125.272 | 375.183
496 | 125.095 | 375.086 | 125.22 | 374.969
497 | 125.046 | 374.82 | 125.036 | 374.743
498 | 125.148 | 375.112 | 125.233 | 375.179
499 | 124.979 | 374.823 | 125.022 | 374.967
500 | 124.967 | 374.936 | 125.097 | 375.059
501 | 125.324 | 374.928 | 125.334 | 374.884
502 | 125.191 | 375.144 | 125.099 | 375.134
503 | 125.357 | 375.037 | 125.459 | 375.034
504 | 124.969 | 374.948 | 124.99 | 375.064
505 | 123.336 | 375.13 | 123.373 | 374.987
506 | 123.467 | 375.17 | 123.379 | 374.862
507 | 123.356 | 375.278 | 123.234 | 375.183
508 | 123.463 | 375.161 | 123.335 | 374.9
509 | 123.652 | 375.236 | 123.609 | 375.115
510 | 123.289 | 374.91 | 123.229 | 375.18
511 | 123.465 | 374.771 | 123.298 | 375.174
512 | 123.318 | 374.907 | 123.321 | 375.016
513 | 123.249 | 374.784 | 123.198 | 374.79
514 | 123.226 | 375.066 | 123.044 | 374.83
515 | 123.418 | 374.891 | 123.371 | 375.259
516 | 123.379 | 375.036 | 123.233 | 375.077
517 | 123.449 | 374.9 | 123.127 | 375.111
518 | 123.594 | 375.154 | 123.52 | 375.353
519 | 123.242 | 374.934 | 123.265 | 375.542
520 | 123.228 | 374.846 | 122.99 | 374.791
521 | 123.89 | 375.239 | 123.621 | 375.025
522 | 123.524 | 374.899 | 123.476 | 375.402
523 | 123.403 | 375.045 | 123.301 | 375.271
524 | 123.26 | 374.815 | 123.209 | 375.094
525 | 123.239 | 375.04 | 123.199 | 374.915
526 | 123.454 | 375.123 | 123.331 | 375.008
527 | 123.319 | 375.146 | 123.329 | 374.916
528 | 123.339 | 375.149 | 123.414 | 374.818
529 | 123.238 | 374.679 | 123.141 | 375.274
530 | 123.208 | 375.233 | 123.209 | 374.88
531 | 123.458 | 375.051 | 123.258 | 375.136
532 | 123.474 | 375.003 | 123.375 | 374.978
533 | 123.342 | 374.944 | 123.238 | 374.821
534 | 123.36 | 374.946 | 123.086 | 375.065
535 | 123.574 | 374.999 | 123.43 | 375.351
536 | 123.639 | 375.124 | 123.507 | 375.219
537 | 123.381 | 374.836 | 123.272 | 375.267
538 | 123.374 | 375.111 | 123.255 | 375.051
539 | 123.639 | 375.245 | 123.445 | 375.181
540 | 123.807 | 375.299 | 123.585 | 375.446
541 | 122.869 | 374.828 | 122.959 | 374.957
542 | 122.944 | 374.911 | 123.002 | 375.072
543 | 122.917 | 375.191 | 122.863 | 375.058
544 | 123.089 | 375.119 | 123.183 | 375.221
545 | 122.803 | 375.081 | 122.976 | 375.152
546 | 122.904 | 375.049 | 123.093 | 375.091
547 | 123.08 | 374.871 | 123.132 | 374.993
548 | 122.944 | 374.885 | 123.146 | 375.038
549 | 122.806 | 374.641 | 122.877 | 374.802
550 | 123.118 | 374.975 | 123.145 | 375.048
551 | 122.788 | 374.858 | 122.982 | 374.956
552 | 122.85 | 374.865 | 122.89 | 374.796
553 | 122.972 | 374.834 | 122.935 | 374.839
554 | 123.005 | 374.882 | 123.152 | 375.005
555 | 122.804 | 375.096 | 122.803 | 374.97
556 | 123.03 | 375.048 | 123.206 | 375.191
557 | 122.923 | 375.242 | 122.865 | 375.179
558 | 123.006 | 374.899 | 123.054 | 374.942
559 | 122.858 | 374.902 | 122.955 | 374.997
560 | 122.82 | 374.934 | 122.972 | 374.957
561 | 122.698 | 374.788 | 122.61 | 374.71
562 | 122.892 | 374.889 | 122.871 | 374.867
563 | 123.038 | 374.843 | 122.856 | 374.738
564 | 123.123 | 374.994 | 123.077 | 375.048
565 | 122.8 | 375.06 | 122.995 | 375.107
566 | 122.804 | 374.884 | 122.79 | 374.924
567 | 122.901 | 374.844 | 123.12 | 375.058
568 | 123.025 | 374.851 | 123.091 | 374.956
569 | 122.813 | 374.783 | 122.854 | 374.764
570 | 123.013 | 374.91 | 122.986 | 374.995
571 | 123.232 | 375.728 | 123.13 | 375.495
572 | 123.048 | 375.282 | 122.991 | 375.205
573 | 123.028 | 375.303 | 123.015 | 375.352
574 | 122.854 | 374.892 | 122.984 | 374.96
575 | 122.731 | 374.845 | 122.928 | 374.916
576 | 122.749 | 374.896 | 122.904 | 374.913
577 | 125.603 | 374.957 | 125.312 | 374.991
578 | 125.562 | 375.056 | 125.607 | 375.112
579 | 125.506 | 375.164 | 125.444 | 374.867
580 | 125.593 | 374.684 | 125.38 | 375.265
581 | 125.597 | 375.199 | 125.535 | 375.025
582 | 125.772 | 375.32 | 125.669 | 374.991
583 | 125.735 | 375.05 | 125.475 | 375.513
584 | 125.668 | 375.045 | 125.563 | 375.192
585 | 125.883 | 375.024 | 125.708 | 375.292
586 | 125.814 | 375.008 | 125.476 | 374.984
587 | 125.684 | 375.385 | 125.35 | 374.849
588 | 125.743 | 375 | 125.559 | 375.148
589 | 125.747 | 375.044 | 125.519 | 375.054
590 | 125.523 | 374.925 | 125.367 | 374.976
591 | 125.939 | 375.309 | 125.687 | 375.146
592 | 125.623 | 374.891 | 125.481 | 375.307
593 | 125.645 | 375.298 | 125.498 | 374.909
594 | 125.33 | 374.875 | 125.096 | 374.67
595 | 125.578 | 375.105 | 125.343 | 375.134
596 | 125.495 | 375.015 | 125.41 | 375.092
597 | 125.569 | 374.883 | 125.344 | 375.114
598 | 125.4 | 375.007 | 125.224 | 375.032
599 | 125.645 | 375.066 | 125.547 | 375.125
600 | 125.655 | 375.141 | 125.418 | 375.202
601 | 125.354 | 374.777 | 125.219 | 375.088
602 | 125.823 | 375.109 | 125.905 | 375.385
603 | 125.572 | 374.836 | 125.382 | 375.088
604 | 125.434 | 374.83 | 125.228 | 375.064
605 | 125.628 | 375.072 | 125.502 | 375.049
606 | 125.774 | 374.949 | 125.565 | 375.572
607 | 125.461 | 375.069 | 125.351 | 374.989
608 | 125.792 | 375.133 | 125.609 | 375.115
609 | 125.398 | 374.882 | 125.427 | 375.032
610 | 125.446 | 374.984 | 125.417 | 375.09
611 | 125.156 | 374.776 | 125.18 | 374.937
612 | 125.644 | 375.205 | 125.478 | 374.994
613 | 125.158 | 375.28 | 125.088 | 375.055
614 | 124.987 | 374.922 | 125.035 | 374.965
615 | 125.068 | 375.07 | 125.18 | 375.132
616 | 125.062 | 375.067 | 124.979 | 375.12
617 | 125.086 | 375.179 | 125.096 | 375.187
618 | 125.271 | 374.99 | 125.166 | 374.953
619 | 125.32 | 375.006 | 125.403 | 375.088
620 | 125.229 | 375.109 | 125.231 | 375.192
621 | 125.142 | 375.044 | 125.166 | 375.159
622 | 125.463 | 375.153 | 125.551 | 375.241
623 | 125.383 | 375.35 | 125.326 | 375.134
624 | 125.069 | 375.214 | 125.061 | 375.219
625 | 125.036 | 375.154 | 125.125 | 375.242
626 | 124.931 | 374.945 | 124.934 | 375.033
627 | 125.026 | 374.958 | 125.056 | 375.101
628 | 125.336 | 375.281 | 125.292 | 375.271
629 | 125.203 | 375.14 | 125.324 | 375.286
630 | 125.176 | 375.236 | 125.165 | 375.227
631 | 125.142 | 374.812 | 124.938 | 374.773
632 | 124.831 | 374.977 | 124.773 | 375.08
633 | 124.818 | 374.679 | 124.772 | 374.736
634 | 124.824 | 375.216 | 124.919 | 375.236
635 | 124.811 | 374.896 | 124.778 | 374.917
636 | 124.967 | 375.112 | 124.921 | 375.129
637 | 125.521 | 375.39 | 125.491 | 375.267
638 | 124.852 | 374.979 | 124.778 | 375.024
639 | 125.114 | 375.027 | 125.044 | 375.102
640 | 125.011 | 375.079 | 124.864 | 375.005
641 | 124.95 | 374.746 | 124.829 | 374.743
642 | 125.249 | 375.071 | 125.317 | 375.063
643 | 125.175 | 375.022 | 125.226 | 375.079
644 | 124.852 | 375.14 | 124.851 | 375.119
645 | 125.109 | 375.368 | 125.19 | 375.399
646 | 125.09 | 374.874 | 125.12 | 374.794
647 | 125.147 | 375.189 | 125.111 | 375.25
648 | 125.45 | 375.14 | 125.499 | 375.098

## analysis
| Data |  |  |  | Space | [9 empty] | Space | [23 empty] | Space | [9 empty] | Space
| Rotation 0deg |  | Rotation 270deg |  | Rot 0deg | [9 empty] | Rot 270deg | [9 empty] | Average | [13 empty] | Rot 0deg | [9 empty] | Rot 270deg | [9 empty] | Average
| Space | Pitch | Space | Pitch | Horizontal | [9 empty] | Horizontal | [10 empty] | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | mean |  |  |  | Horizontal | [9 empty] | Horizontal | [10 empty] | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | mean
1 | 125.88 | 374.877 | 125.794 | 375.293 |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | Rot0deg Hor | 126.0456 | 123.4916 | 125.7272 | 124.0439 | 121.1382 | 123.2129 | 125.723 | 123.4181 | 125.6053 | 124.2673 |  |  |  |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | Rot0deg Hor | 375.0151 | 375.022 | 374.9857 | 375.0651 | 375.0483 | 375.0555 | 375.0056 | 375.0306 | 375.0298 | 375.0286
2 | 126.08 | 374.948 | 125.975 | 375.206 | 1 | 125.88 | 123.23 | 125.793 | 124.335 | 121.12 | 123.342 | 125.763 | 123.336 | 125.603 | 1 | 125.794 | 123.586 | 125.882 | 124.34 | 120.903 | 123.109 | 125.522 | 123.373 | 125.312 | Rot0deg Ver | 125.5056 | 123.1222 | 125.2824 | 123.3534 | 120.6178 | 122.6804 | 125.1738 | 122.9244 | 125.1072 | 123.7519 |  |  |  | 1 | 374.877 | 374.959 | 374.956 | 375.589 | 375.201 | 375.116 | 375.156 | 375.13 | 374.957 | 1 | 375.293 | 375.134 | 375.502 | 374.934 | 375.094 | 375.189 | 375.046 | 374.987 | 374.991 | Rot0deg Ver | 375.0229 | 375.074 | 375.1002 | 375.0117 | 374.9836 | 375.0548 | 375.0125 | 374.9695 | 375.0782 | 375.0342
3 | 126.094 | 375.061 | 126.101 | 375.075 | 2 | 126.08 | 123.236 | 125.659 | 123.852 | 120.876 | 123.113 | 125.608 | 123.467 | 125.562 | 2 | 125.975 | 123.668 | 126.076 | 123.847 | 120.888 | 122.955 | 125.608 | 123.379 | 125.607 | Rot270deg Hor | 126.0859 | 123.7793 | 126.0059 | 123.918 | 121.0406 | 123.0615 | 125.6011 | 123.3113 | 125.4521 | 124.2506 |  |  |  | 2 | 374.948 | 374.76 | 374.744 | 374.999 | 374.914 | 374.991 | 375.033 | 375.17 | 375.056 | 2 | 375.206 | 375.433 | 375.401 | 374.77 | 374.954 | 374.965 | 375.064 | 374.862 | 375.112 | Rot270deg Hor | 375.1863 | 375.3142 | 375.3678 | 375.168 | 375.1029 | 375.1378 | 375.1363 | 375.0913 | 375.0942 | 375.1777
4 | 126.028 | 375.006 | 125.891 | 374.996 | 3 | 126.094 | 123.505 | 125.65 | 124.1 | 121.274 | 123.383 | 125.846 | 123.356 | 125.506 | 3 | 126.101 | 123.929 | 125.953 | 123.991 | 121.181 | 123.11 | 125.743 | 123.234 | 125.444 | Rot270deg Ver | 125.8062 | 123.5007 | 125.5718 | 123.3959 | 120.6742 | 122.643 | 125.199 | 122.9831 | 125.1 | 123.8749 |  |  |  | 3 | 375.061 | 375.088 | 375.205 | 375.158 | 375.237 | 375.182 | 375.12 | 375.278 | 375.164 | 3 | 375.075 | 375.319 | 375.054 | 375.167 | 375.25 | 375.077 | 374.984 | 375.183 | 374.867 | Rot270deg Ver | 375.1811 | 375.2734 | 375.2478 | 375.039 | 375.0111 | 375.0214 | 375.0019 | 375.0076 | 375.095 | 375.0976
5 | 125.986 | 374.912 | 125.841 | 374.871 | 4 | 126.028 | 123.455 | 125.659 | 123.775 | 121.107 | 123.574 | 125.482 | 123.463 | 125.593 | 4 | 125.891 | 123.674 | 125.854 | 123.802 | 120.929 | 123.339 | 125.463 | 123.335 | 125.38 | [14 empty] | 4 | 375.006 | 375.074 | 375.122 | 375.002 | 375.205 | 375.268 | 374.778 | 375.161 | 374.684 | 4 | 374.996 | 375.154 | 375.331 | 375.022 | 374.883 | 375.215 | 375.221 | 374.9 | 375.265
6 | 125.827 | 375.113 | 125.802 | 374.86 | 5 | 125.986 | 123.446 | 125.637 | 124.011 | 121.084 | 123.201 | 125.942 | 123.652 | 125.597 | 5 | 125.841 | 123.649 | 126.073 | 123.882 | 120.983 | 123.022 | 125.717 | 123.609 | 125.535 | [14 empty] | 5 | 374.912 | 375.024 | 374.926 | 374.875 | 375.055 | 375.148 | 375.182 | 375.236 | 375.199 | 5 | 374.871 | 375.179 | 375.602 | 375.091 | 375.161 | 375.038 | 374.977 | 375.115 | 375.025
7 | 125.844 | 374.668 | 125.909 | 375.229 | 6 | 125.827 | 123.43 | 125.466 | 124.011 | 120.69 | 123.432 | 125.826 | 123.289 | 125.772 | 6 | 125.802 | 123.732 | 125.652 | 123.817 | 120.69 | 123.296 | 125.804 | 123.229 | 125.669 | XY difference | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | mean |  |  |  | 6 | 375.113 | 375.102 | 375.092 | 375.209 | 374.826 | 375.057 | 375.021 | 374.91 | 375.32 | 6 | 374.86 | 375.257 | 375.03 | 375.058 | 374.862 | 375.232 | 375.124 | 375.18 | 374.991 | XY difference | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | mean
8 | 125.947 | 375.081 | 126.035 | 374.99 | 7 | 125.844 | 123.622 | 125.764 | 124.073 | 121.106 | 123.455 | 125.689 | 123.465 | 125.735 | 7 | 125.909 | 123.989 | 126.216 | 123.841 | 121.265 | 123.146 | 125.504 | 123.298 | 125.475 | Rot 0deg | -0.54003 | -0.36947 | -0.44481 | -0.69056 | -0.52044 | -0.53253 | -0.54919 | -0.49372 | -0.49811 | -0.51543 |  |  |  | 7 | 374.668 | 375.071 | 375.039 | 375.025 | 374.838 | 375.259 | 374.913 | 374.771 | 375.05 | 7 | 375.229 | 375.4 | 375.373 | 375.062 | 375.328 | 375.151 | 375.193 | 375.174 | 375.513 | Rot 0deg | 0.0077778 | 0.051972 | 0.11447 | -0.053333 | -0.064722 | -0.00075 | 0.0068889 | -0.061028 | 0.048389 | 0.0055185
9 | 126.251 | 375.09 | 126.081 | 375.193 | 8 | 125.947 | 123.452 | 125.741 | 124.124 | 121.174 | 123.29 | 125.754 | 123.318 | 125.668 | 8 | 126.035 | 123.673 | 126.14 | 123.917 | 120.932 | 123.237 | 125.73 | 123.321 | 125.563 | Rot 270deg | -0.27961 | -0.27861 | -0.43411 | -0.52206 | -0.36636 | -0.41853 | -0.40208 | -0.32819 | -0.35211 | -0.37574 |  |  |  | 8 | 375.081 | 375.129 | 375.065 | 374.783 | 375.052 | 374.834 | 374.849 | 374.907 | 375.045 | 8 | 374.99 | 375.02 | 375.614 | 375.128 | 375.114 | 375.067 | 375.342 | 375.016 | 375.192 | Rot 270deg | -0.0051944 | -0.040806 | -0.11997 | -0.12903 | -0.091833 | -0.11642 | -0.13436 | -0.083778 | 0.00072222 | -0.080074
10 | 126.406 | 375.083 | 126.161 | 375.237 | 9 | 126.251 | 123.434 | 125.971 | 124.341 | 121.054 | 123.287 | 125.924 | 123.249 | 125.883 | 9 | 126.081 | 123.718 | 126.158 | 124.17 | 121.018 | 123.133 | 125.54 | 123.198 | 125.708 | [14 empty] | 9 | 375.09 | 374.926 | 375.028 | 375.184 | 374.845 | 375.028 | 375.354 | 374.784 | 375.024 | 9 | 375.193 | 375.258 | 375.364 | 375.422 | 375.185 | 375.19 | 375.311 | 374.79 | 375.292
11 | 126.092 | 375.185 | 126.089 | 374.926 | 10 | 126.406 | 123.398 | 125.66 | 124.232 | 121.164 | 123.304 | 126.035 | 123.226 | 125.814 | 10 | 126.161 | 123.632 | 126.011 | 124.115 | 121.087 | 123.239 | 125.722 | 123.044 | 125.476 | [14 empty] | 10 | 375.083 | 374.926 | 374.944 | 375.021 | 375.014 | 375.021 | 374.982 | 375.066 | 375.008 | 10 | 375.237 | 375.299 | 375.326 | 375.37 | 375.128 | 375.022 | 375.205 | 374.83 | 374.984
12 | 125.889 | 374.878 | 125.924 | 375.353 | 11 | 126.092 | 123.649 | 126.107 | 123.932 | 121.388 | 123.408 | 125.648 | 123.418 | 125.684 | 11 | 126.089 | 123.916 | 126.313 | 123.868 | 121.154 | 123.234 | 125.765 | 123.371 | 125.35 | XY Scan difference | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | mean | Center | Global Max | Range | 11 | 375.185 | 374.999 | 375.426 | 375.138 | 375.046 | 375.179 | 374.703 | 374.891 | 375.385 | 11 | 374.926 | 375.336 | 375.375 | 374.702 | 375.255 | 375.119 | 375.122 | 375.259 | 374.849 | XY Scan difference | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | mean | Center | Global Max | Range
13 | 126.28 | 375.097 | 126.195 | 375.046 | 12 | 125.889 | 123.38 | 125.755 | 124.323 | 121.032 | 123.01 | 125.619 | 123.379 | 125.743 | 12 | 125.924 | 123.732 | 125.92 | 123.951 | 120.932 | 122.908 | 125.476 | 123.233 | 125.559 | Hor pattern | 0.040278 | 0.28767 | 0.27875 | -0.12594 | -0.097667 | -0.15142 | -0.12192 | -0.10683 | -0.15322 | -0.016701 | -0.097667 | 0.28767 | 0.44089 | 12 | 374.878 | 375.033 | 375.278 | 375.385 | 375.012 | 375.009 | 375.164 | 375.036 | 375 | 12 | 375.353 | 375.491 | 375.049 | 375.006 | 374.992 | 375.114 | 375.084 | 375.077 | 375.148 | Hor pattern | 0.17117 | 0.29225 | 0.38206 | 0.10294 | 0.054611 | 0.082278 | 0.13067 | 0.060778 | 0.064444 | 0.14902 | 0.054611 | 0.38206 | 0.32744
14 | 125.93 | 374.822 | 125.934 | 375.155 | 13 | 126.28 | 123.408 | 125.654 | 124.138 | 121.129 | 123.125 | 125.82 | 123.449 | 125.747 | 13 | 126.195 | 123.783 | 126.008 | 123.964 | 120.949 | 122.972 | 125.642 | 123.127 | 125.519 | Ver pattern | -0.30069 | -0.37853 | -0.28944 | -0.042556 | -0.056417 | 0.037417 | -0.025194 | -0.058694 | 0.0072222 | -0.12299 | -0.056417 | 0.37853 | 0.41594 | 13 | 375.097 | 374.986 | 374.702 | 374.976 | 374.979 | 375.281 | 374.903 | 374.9 | 375.044 | 13 | 375.046 | 375.229 | 375.469 | 375.2 | 375.1 | 374.895 | 375.066 | 375.111 | 375.054 | Ver pattern | -0.15819 | -0.19947 | -0.14761 | -0.02725 | -0.0275 | 0.033389 | 0.010583 | -0.038028 | -0.016778 | -0.063429 | -0.0275 | 0.19947 | 0.23286
15 | 126.386 | 375.258 | 126.341 | 375.57 | 14 | 125.93 | 123.801 | 125.582 | 124.195 | 121.163 | 123.206 | 125.731 | 123.594 | 125.523 | 14 | 125.934 | 124.081 | 125.845 | 124.069 | 121.14 | 122.947 | 125.585 | 123.52 | 125.367 | [14 empty] | 14 | 374.822 | 374.922 | 374.943 | 375.043 | 374.915 | 374.719 | 375.065 | 375.154 | 374.925 | 14 | 375.155 | 375.633 | 375.049 | 375.458 | 375.131 | 375.274 | 374.875 | 375.353 | 374.976
16 | 126.072 | 374.9 | 126.173 | 375.175 | 15 | 126.386 | 123.531 | 125.723 | 123.868 | 121.137 | 123.204 | 125.613 | 123.242 | 125.939 | 15 | 126.341 | 123.78 | 126.116 | 123.907 | 121.129 | 123.04 | 125.562 | 123.265 | 125.687 | [14 empty] | 15 | 375.258 | 375.06 | 375.233 | 374.633 | 375.009 | 374.938 | 374.952 | 374.934 | 375.309 | 15 | 375.57 | 375.475 | 375.544 | 375.257 | 375.367 | 375.301 | 375.154 | 375.542 | 375.146
17 | 126.215 | 375.025 | 126.257 | 375.296 | 16 | 126.072 | 124.052 | 125.773 | 124.171 | 121.064 | 123.168 | 125.731 | 123.228 | 125.623 | 16 | 126.173 | 124.368 | 126.01 | 124.019 | 121.095 | 123.192 | 125.425 | 122.99 | 125.481 | [14 empty] | 16 | 374.9 | 375.166 | 374.984 | 375.054 | 375.173 | 375.206 | 374.874 | 374.846 | 374.891 | 16 | 375.175 | 375.557 | 375.267 | 375.283 | 375.101 | 375.093 | 375.221 | 374.791 | 375.307
18 | 126.307 | 375.304 | 126.389 | 375.433 | 17 | 126.215 | 123.36 | 125.825 | 123.957 | 121.164 | 123.23 | 125.581 | 123.89 | 125.645 | 17 | 126.257 | 123.554 | 125.965 | 123.983 | 121.089 | 123.203 | 125.438 | 123.621 | 125.498 | [14 empty] | 17 | 375.025 | 374.91 | 374.887 | 374.879 | 374.979 | 374.738 | 374.812 | 375.239 | 375.298 | 17 | 375.296 | 375.129 | 375.447 | 375.494 | 375.266 | 375.292 | 375.05 | 375.025 | 374.909
19 | 126.096 | 375.076 | 126.146 | 375.121 | 18 | 126.307 | 123.487 | 125.965 | 124.206 | 121.431 | 123.317 | 125.685 | 123.524 | 125.33 | 18 | 126.389 | 123.797 | 126.371 | 124.035 | 121.234 | 123.164 | 125.6 | 123.476 | 125.096 | [14 empty] | 18 | 375.304 | 375.048 | 375.186 | 375.119 | 375.038 | 375.135 | 374.928 | 374.899 | 374.875 | 18 | 375.433 | 375.41 | 375.516 | 375.519 | 375.257 | 375.109 | 375.123 | 375.402 | 374.67
20 | 126.32 | 375.125 | 126.232 | 375.116 | 19 | 126.096 | 123.585 | 125.725 | 124.211 | 120.807 | 122.94 | 125.531 | 123.403 | 125.578 | 19 | 126.146 | 123.88 | 126.104 | 124.034 | 120.851 | 122.824 | 125.322 | 123.301 | 125.343 | [14 empty] | 19 | 375.076 | 375.211 | 374.961 | 375.411 | 374.787 | 375.156 | 375.183 | 375.045 | 375.105 | 19 | 375.121 | 375.416 | 375.095 | 375.073 | 375.025 | 375.115 | 374.973 | 375.271 | 375.134
21 | 125.95 | 374.949 | 126.043 | 375.188 | 20 | 126.32 | 123.856 | 125.486 | 124.016 | 121.084 | 123.11 | 125.747 | 123.26 | 125.495 | 20 | 126.232 | 124.063 | 125.887 | 123.911 | 121.067 | 122.907 | 125.614 | 123.209 | 125.41 | [14 empty] | 20 | 375.125 | 375.075 | 374.948 | 375.314 | 375.128 | 374.999 | 375.255 | 374.815 | 375.015 | 20 | 375.116 | 375.309 | 375.146 | 375.139 | 374.861 | 374.994 | 374.951 | 375.094 | 375.092
22 | 125.81 | 374.724 | 125.952 | 374.816 | 21 | 125.95 | 123.383 | 125.851 | 123.871 | 121.234 | 122.999 | 125.914 | 123.239 | 125.569 | 21 | 126.043 | 123.633 | 126.154 | 123.666 | 120.98 | 122.822 | 125.773 | 123.199 | 125.344 | [14 empty] | 21 | 374.949 | 374.961 | 375.127 | 375.087 | 375.426 | 375.175 | 375.21 | 375.04 | 374.883 | 21 | 375.188 | 375.178 | 375.262 | 375.119 | 374.834 | 375.1 | 375.182 | 374.915 | 375.114
23 | 126.153 | 375.141 | 126.401 | 375.299 | 22 | 125.81 | 123.531 | 125.545 | 124.083 | 121.247 | 123.024 | 125.661 | 123.454 | 125.4 | 22 | 125.952 | 123.866 | 125.887 | 123.861 | 120.979 | 122.771 | 125.534 | 123.331 | 125.224 | [14 empty] | 22 | 374.724 | 375.025 | 374.9 | 375.054 | 375.315 | 375.184 | 375.034 | 375.123 | 375.007 | 22 | 374.816 | 375.151 | 374.964 | 375.119 | 375.043 | 374.931 | 375.177 | 375.008 | 375.032
24 | 126.248 | 374.933 | 126.413 | 375.382 | 23 | 126.153 | 123.541 | 125.485 | 123.945 | 121.197 | 123.314 | 125.597 | 123.319 | 125.645 | 23 | 126.401 | 123.801 | 125.759 | 123.782 | 121.044 | 123.119 | 125.431 | 123.329 | 125.547 | [14 empty] | 23 | 375.141 | 375.135 | 374.558 | 375.231 | 375.065 | 375.346 | 375.044 | 375.146 | 375.066 | 23 | 375.299 | 375.371 | 375.133 | 374.837 | 375.01 | 374.921 | 374.924 | 374.916 | 375.125
25 | 125.716 | 374.941 | 125.809 | 375.123 | 24 | 126.248 | 123.469 | 125.794 | 124.024 | 121.077 | 123.079 | 125.683 | 123.339 | 125.655 | 24 | 126.413 | 123.775 | 126.106 | 123.98 | 121.001 | 122.852 | 125.673 | 123.414 | 125.418 | [14 empty] | 24 | 374.933 | 375.141 | 375.252 | 375.131 | 375.026 | 375.257 | 375.01 | 375.149 | 375.141 | 24 | 375.382 | 374.911 | 375.286 | 375.266 | 375.185 | 375.046 | 375.15 | 374.818 | 375.202
26 | 125.995 | 375.034 | 126.103 | 375.13 | 25 | 125.716 | 123.473 | 125.778 | 123.819 | 121.156 | 123.084 | 125.643 | 123.238 | 125.354 | 25 | 125.809 | 123.72 | 125.958 | 123.71 | 121.107 | 122.997 | 125.55 | 123.141 | 125.219 | [14 empty] | 25 | 374.941 | 375.008 | 375.113 | 375.002 | 374.877 | 374.661 | 374.887 | 374.679 | 374.777 | 25 | 375.123 | 375.172 | 375.483 | 374.964 | 375.292 | 375.311 | 375.083 | 375.274 | 375.088
27 | 125.759 | 375.042 | 125.921 | 375.193 | 26 | 125.995 | 123.487 | 125.599 | 124.138 | 121.199 | 123.221 | 125.585 | 123.208 | 125.823 | 26 | 126.103 | 123.717 | 125.807 | 124.056 | 121.137 | 123.073 | 125.541 | 123.209 | 125.905 | [14 empty] | 26 | 375.034 | 375.099 | 374.885 | 375.204 | 375.022 | 374.931 | 374.809 | 375.233 | 375.109 | 26 | 375.13 | 375.407 | 375.528 | 375.337 | 375.376 | 375.269 | 375.15 | 374.88 | 375.385
28 | 126.167 | 374.904 | 126.119 | 375.568 | 27 | 125.759 | 123.41 | 125.895 | 123.969 | 120.804 | 123.383 | 125.98 | 123.458 | 125.572 | 27 | 125.921 | 123.589 | 126.217 | 123.931 | 120.719 | 123.223 | 125.862 | 123.258 | 125.382 | [14 empty] | 27 | 375.042 | 375.05 | 374.874 | 375.174 | 374.8 | 374.972 | 375.168 | 375.051 | 374.836 | 27 | 375.193 | 375.103 | 375.744 | 375.207 | 374.803 | 375.319 | 375.419 | 375.136 | 375.088
29 | 125.877 | 374.993 | 126.067 | 375.31 | 28 | 126.167 | 123.519 | 125.444 | 123.94 | 121.153 | 123.049 | 125.656 | 123.474 | 125.434 | 28 | 126.119 | 123.675 | 125.808 | 123.92 | 121 | 122.918 | 125.614 | 123.375 | 125.228 | [14 empty] | 28 | 374.904 | 374.981 | 374.648 | 374.774 | 375.122 | 374.861 | 374.879 | 375.003 | 374.83 | 28 | 375.568 | 375.461 | 375.23 | 375.418 | 375.108 | 375.267 | 375.126 | 374.978 | 375.064
30 | 125.687 | 375.055 | 125.948 | 375.113 | 29 | 125.877 | 123.384 | 125.71 | 124.045 | 121.184 | 123.115 | 125.739 | 123.342 | 125.628 | 29 | 126.067 | 123.597 | 125.96 | 123.925 | 121.153 | 123.021 | 125.603 | 123.238 | 125.502 | [14 empty] | 29 | 374.993 | 374.75 | 374.793 | 374.852 | 375.136 | 374.861 | 375.156 | 374.944 | 375.072 | 29 | 375.31 | 375.173 | 375.431 | 375.143 | 374.934 | 375.205 | 374.995 | 374.821 | 375.049
31 | 126.057 | 375.062 | 126.078 | 374.968 | 30 | 125.687 | 123.575 | 125.876 | 123.883 | 120.91 | 123.059 | 125.433 | 123.36 | 125.774 | 30 | 125.948 | 123.894 | 126.065 | 123.754 | 120.699 | 122.984 | 125.337 | 123.086 | 125.565 | [14 empty] | 30 | 375.055 | 374.961 | 375.119 | 375.1 | 374.879 | 374.944 | 374.843 | 374.946 | 374.949 | 30 | 375.113 | 375.58 | 375.658 | 375.001 | 374.824 | 375.19 | 375.012 | 375.065 | 375.572
32 | 125.932 | 375.171 | 126.116 | 375.002 | 31 | 126.057 | 123.548 | 125.854 | 124.058 | 121.327 | 123.169 | 125.684 | 123.574 | 125.461 | 31 | 126.078 | 123.863 | 125.965 | 123.831 | 121.267 | 123.201 | 125.714 | 123.43 | 125.351 | [14 empty] | 31 | 375.062 | 375.056 | 374.889 | 375.159 | 375.207 | 375.171 | 374.929 | 374.999 | 375.069 | 31 | 374.968 | 375.35 | 375.519 | 375.222 | 375.108 | 375.25 | 375.041 | 375.351 | 374.989
33 | 125.986 | 375.051 | 126.08 | 375.396 | 32 | 125.932 | 123.216 | 125.857 | 123.936 | 121.314 | 122.903 | 125.839 | 123.639 | 125.792 | 32 | 126.116 | 123.552 | 126.137 | 123.815 | 121.108 | 122.831 | 125.635 | 123.507 | 125.609 | [14 empty] | 32 | 375.171 | 374.87 | 374.851 | 375.014 | 375.106 | 374.787 | 375.133 | 375.124 | 375.133 | 32 | 375.002 | 375.41 | 375.588 | 375.347 | 375.207 | 375.163 | 375.187 | 375.219 | 375.115
34 | 125.883 | 375.047 | 126.075 | 375.124 | 33 | 125.986 | 123.61 | 125.839 | 124.072 | 121.206 | 123.298 | 125.7 | 123.381 | 125.398 | 33 | 126.08 | 123.844 | 126.084 | 123.853 | 121.153 | 123.062 | 125.559 | 123.272 | 125.427 | [14 empty] | 33 | 375.051 | 375.132 | 374.994 | 374.715 | 375.038 | 375.233 | 374.801 | 374.836 | 374.882 | 33 | 375.396 | 375.445 | 375.654 | 375.367 | 375.198 | 374.858 | 375.438 | 375.267 | 375.032
35 | 126.192 | 374.793 | 126.352 | 375.376 | 34 | 125.883 | 123.386 | 125.749 | 123.894 | 120.908 | 123.395 | 125.538 | 123.374 | 125.446 | 34 | 126.075 | 123.82 | 125.943 | 123.782 | 120.805 | 123.191 | 125.465 | 123.255 | 125.417 | [14 empty] | 34 | 375.047 | 375.01 | 374.862 | 374.837 | 374.845 | 375.325 | 375.001 | 375.111 | 374.984 | 34 | 375.124 | 375.383 | 375.5 | 375.288 | 375.048 | 375.226 | 374.891 | 375.051 | 375.09
36 | 126.299 | 375.195 | 126.344 | 375.577 | 35 | 126.192 | 123.61 | 125.741 | 123.979 | 121.698 | 123.298 | 125.769 | 123.639 | 125.156 | 35 | 126.352 | 123.888 | 126.004 | 123.768 | 121.568 | 123.223 | 125.62 | 123.445 | 125.18 | [14 empty] | 35 | 374.793 | 375.117 | 375.036 | 375.114 | 375.49 | 374.996 | 374.783 | 375.245 | 374.776 | 35 | 375.376 | 375.398 | 375.427 | 374.942 | 375.229 | 375.339 | 375.401 | 375.181 | 374.937
37 | 125.616 | 375.098 | 125.809 | 375.185 | 36 | 126.299 | 123.24 | 125.566 | 124.055 | 121.314 | 123.177 | 126.033 | 123.807 | 125.644 | 36 | 126.344 | 123.617 | 125.805 | 123.951 | 121.224 | 122.95 | 125.947 | 123.585 | 125.478 | [14 empty] | 36 | 375.195 | 375.027 | 374.915 | 375.097 | 375.133 | 375.031 | 375.288 | 375.299 | 375.205 | 36 | 375.577 | 375.382 | 375.278 | 375.316 | 375.193 | 375.114 | 375.644 | 375.446 | 374.994
38 | 125.52 | 374.972 | 125.648 | 375.078
39 | 125.864 | 375.197 | 126.101 | 375.503 | mean | 126.0456 | 123.4916 | 125.7272 | 124.0439 | 121.1382 | 123.2129 | 125.723 | 123.4181 | 125.6053 | mean | 126.0859 | 123.7793 | 126.0059 | 123.918 | 121.0406 | 123.0615 | 125.6011 | 123.3113 | 125.4521 | [14 empty] | mean | 375.0151 | 375.022 | 374.9857 | 375.0651 | 375.0483 | 375.0555 | 375.0056 | 375.0306 | 375.0298 | mean | 375.1863 | 375.3142 | 375.3678 | 375.168 | 375.1029 | 375.1378 | 375.1363 | 375.0913 | 375.0942
40 | 125.735 | 374.941 | 125.963 | 375.046 | 3s | 0.5787 | 0.50973 | 0.45153 | 0.43757 | 0.5665 | 0.47026 | 0.44488 | 0.49169 | 0.502 | 3s | 0.52821 | 0.51123 | 0.47221 | 0.40406 | 0.52903 | 0.45419 | 0.42205 | 0.4528 | 0.48875 | [14 empty] | 3s | 0.42045 | 0.30709 | 0.54791 | 0.5905 | 0.50162 | 0.53762 | 0.49276 | 0.48109 | 0.48579 | 3s | 0.58584 | 0.48398 | 0.61334 | 0.60177 | 0.47504 | 0.38589 | 0.49697 | 0.59405 | 0.52422
41 | 125.563 | 375.14 | 125.718 | 375.22 | max | 126.406 | 124.052 | 126.107 | 124.341 | 121.698 | 123.574 | 126.035 | 123.89 | 125.939 | max | 126.413 | 124.368 | 126.371 | 124.34 | 121.568 | 123.339 | 125.947 | 123.621 | 125.905 | [14 empty] | max | 375.304 | 375.211 | 375.426 | 375.589 | 375.49 | 375.346 | 375.354 | 375.299 | 375.385 | max | 375.577 | 375.633 | 375.744 | 375.519 | 375.376 | 375.339 | 375.644 | 375.542 | 375.572
42 | 125.271 | 374.876 | 125.57 | 375.016 | min | 125.687 | 123.216 | 125.444 | 123.775 | 120.69 | 122.903 | 125.433 | 123.208 | 125.156 | min | 125.794 | 123.552 | 125.652 | 123.666 | 120.69 | 122.771 | 125.322 | 122.99 | 125.096 | [14 empty] | min | 374.668 | 374.75 | 374.558 | 374.633 | 374.787 | 374.661 | 374.703 | 374.679 | 374.684 | min | 374.816 | 374.911 | 374.964 | 374.702 | 374.803 | 374.858 | 374.875 | 374.79 | 374.67
43 | 125.465 | 374.779 | 125.821 | 374.985 | range | 0.719 | 0.836 | 0.663 | 0.566 | 1.008 | 0.671 | 0.602 | 0.682 | 0.783 | range | 0.619 | 0.816 | 0.719 | 0.674 | 0.878 | 0.568 | 0.625 | 0.631 | 0.809 | [14 empty] | range | 0.636 | 0.461 | 0.868 | 0.956 | 0.703 | 0.685 | 0.651 | 0.62 | 0.701 | range | 0.761 | 0.722 | 0.78 | 0.817 | 0.573 | 0.481 | 0.769 | 0.752 | 0.902
44 | 125.631 | 375.207 | 125.688 | 375.142
45 | 125.374 | 375.044 | 125.642 | 375.084
46 | 125.43 | 374.934 | 125.685 | 375.068
47 | 125.624 | 375.132 | 125.952 | 375.248 | Vertical | [9 empty] | Vertical | [23 empty] | Vertical | [9 empty] | Vertical
48 | 125.217 | 374.852 | 125.694 | 375.253 |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 | [15 empty] | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9 |  | Chip 1 | Chip 2 | Chip 3 | Chip 4 | Chip 5 | Chip 6 | Chip 7 | Chip 8 | Chip 9
49 | 125.963 | 375.305 | 126.301 | 375.566 | 1 | 125.616 | 123.113 | 125.265 | 123.132 | 120.583 | 122.731 | 125.322 | 122.869 | 125.158 | 1 | 125.809 | 123.488 | 125.668 | 123.172 | 120.63 | 122.777 | 125.237 | 122.959 | 125.088 | [14 empty] | 1 | 375.098 | 375.122 | 375.263 | 374.919 | 374.957 | 375.281 | 375.068 | 374.828 | 375.28 | 1 | 375.185 | 375.425 | 375.455 | 374.935 | 375.076 | 375.31 | 374.917 | 374.957 | 375.055
50 | 125.18 | 374.991 | 125.45 | 375.216 | 2 | 125.52 | 123.152 | 125.421 | 123.561 | 120.473 | 122.74 | 125.125 | 122.944 | 124.987 | 2 | 125.648 | 123.521 | 125.745 | 123.586 | 120.541 | 122.778 | 125.23 | 123.002 | 125.035 | [14 empty] | 2 | 374.972 | 375.086 | 374.839 | 374.952 | 375.166 | 374.792 | 374.822 | 374.911 | 374.922 | 2 | 375.078 | 375.422 | 375.012 | 375.035 | 375.28 | 374.689 | 374.884 | 375.072 | 374.965
51 | 125.521 | 374.895 | 125.929 | 375.22 | 3 | 125.864 | 123.015 | 124.951 | 123.407 | 120.479 | 122.693 | 125.161 | 122.917 | 125.068 | 3 | 126.101 | 123.355 | 125.311 | 123.47 | 120.492 | 122.629 | 125.189 | 122.863 | 125.18 | [14 empty] | 3 | 375.197 | 375.149 | 374.83 | 374.969 | 374.938 | 374.915 | 374.912 | 375.191 | 375.07 | 3 | 375.503 | 375.284 | 375.053 | 374.951 | 374.977 | 374.883 | 374.79 | 375.058 | 375.132
52 | 125.228 | 374.822 | 125.561 | 374.987 | 4 | 125.735 | 123.006 | 125.149 | 123.271 | 120.558 | 122.674 | 125.336 | 123.089 | 125.062 | 4 | 125.963 | 123.395 | 125.57 | 123.281 | 120.556 | 122.733 | 125.393 | 123.183 | 124.979 | [14 empty] | 4 | 374.941 | 375.027 | 375.332 | 375.023 | 375.04 | 374.993 | 375.004 | 375.119 | 375.067 | 4 | 375.046 | 375.204 | 375.613 | 374.982 | 375.014 | 374.927 | 375.009 | 375.221 | 375.12
53 | 125.71 | 375.272 | 125.933 | 375.382 | 5 | 125.563 | 123.088 | 125.016 | 123.563 | 120.613 | 122.748 | 125.127 | 122.803 | 125.086 | 5 | 125.718 | 123.443 | 125.32 | 123.698 | 120.695 | 122.572 | 125.198 | 122.976 | 125.096 | [14 empty] | 5 | 375.14 | 375.093 | 374.931 | 375.159 | 374.949 | 375.438 | 374.98 | 375.081 | 375.179 | 5 | 375.22 | 375.247 | 375.181 | 375.23 | 375.066 | 375.288 | 374.984 | 375.152 | 375.187
54 | 125.488 | 374.944 | 125.752 | 375.098 | 6 | 125.271 | 123.299 | 125.505 | 123.305 | 120.494 | 122.733 | 125.215 | 122.904 | 125.271 | 6 | 125.57 | 123.74 | 125.668 | 123.432 | 120.763 | 122.712 | 125.388 | 123.093 | 125.166 | [14 empty] | 6 | 374.876 | 375.123 | 375.134 | 374.989 | 374.889 | 374.833 | 375.103 | 375.049 | 374.99 | 6 | 375.016 | 375.342 | 375.293 | 374.918 | 375.095 | 374.934 | 375.187 | 375.091 | 374.953
55 | 125.452 | 374.887 | 125.547 | 374.912 | 7 | 125.465 | 123.174 | 125.498 | 123.424 | 120.556 | 122.736 | 125.314 | 123.08 | 125.32 | 7 | 125.821 | 123.485 | 125.738 | 123.418 | 120.578 | 122.602 | 125.481 | 123.132 | 125.403 | [14 empty] | 7 | 374.779 | 375.249 | 375.123 | 375.439 | 375.001 | 375.197 | 374.904 | 374.871 | 375.006 | 7 | 374.985 | 375.371 | 375.224 | 375.368 | 374.939 | 375.04 | 374.954 | 374.993 | 375.088
56 | 125.707 | 375.156 | 125.991 | 375.4 | 8 | 125.631 | 122.972 | 125.154 | 123.516 | 120.336 | 122.733 | 125.41 | 122.944 | 125.229 | 8 | 125.688 | 123.444 | 125.392 | 123.552 | 120.518 | 122.669 | 125.311 | 123.146 | 125.231 | [14 empty] | 8 | 375.207 | 375.057 | 375.142 | 375.31 | 374.701 | 374.974 | 375.242 | 374.885 | 375.109 | 8 | 375.142 | 375.332 | 375.42 | 375.515 | 374.785 | 375.01 | 375.119 | 375.038 | 375.192
57 | 125.364 | 374.893 | 125.828 | 375.167 | 9 | 125.374 | 123.133 | 125.224 | 123.246 | 120.637 | 122.788 | 125.2 | 122.806 | 125.142 | 9 | 125.642 | 123.472 | 125.63 | 123.173 | 120.644 | 122.797 | 125.107 | 122.877 | 125.166 | [14 empty] | 9 | 375.044 | 375.172 | 374.935 | 375.064 | 375.101 | 375.154 | 375.076 | 374.641 | 375.044 | 9 | 375.084 | 375.467 | 375.12 | 375.029 | 375.031 | 375.058 | 374.856 | 374.802 | 375.159
58 | 125.369 | 374.893 | 125.496 | 374.961 | 10 | 125.43 | 122.931 | 125.465 | 123.474 | 120.382 | 123.203 | 125.261 | 123.118 | 125.463 | 10 | 125.685 | 123.3 | 125.689 | 123.509 | 120.387 | 123.02 | 125.29 | 123.145 | 125.551 | [14 empty] | 10 | 374.934 | 374.783 | 375.199 | 375.038 | 375.043 | 375.215 | 375.056 | 374.975 | 375.153 | 10 | 375.068 | 375.079 | 375.158 | 375.219 | 375.067 | 375.162 | 375 | 375.048 | 375.241
59 | 125.997 | 375.428 | 126.246 | 375.449 | 11 | 125.624 | 123.318 | 125.792 | 123.417 | 120.652 | 122.832 | 125.061 | 122.788 | 125.383 | 11 | 125.952 | 123.752 | 125.942 | 123.393 | 120.67 | 122.932 | 125.218 | 122.982 | 125.326 | [14 empty] | 11 | 375.132 | 375.018 | 375.304 | 375.269 | 374.743 | 375.081 | 375.146 | 374.858 | 375.35 | 11 | 375.248 | 375.21 | 375.304 | 375.336 | 374.722 | 375.047 | 375.216 | 374.956 | 375.134
60 | 125.533 | 374.978 | 125.88 | 375.179 | 12 | 125.217 | 122.995 | 125.339 | 123.27 | 120.775 | 122.732 | 125.047 | 122.85 | 125.069 | 12 | 125.694 | 123.417 | 125.778 | 123.316 | 120.748 | 122.711 | 125.104 | 122.89 | 125.061 | [14 empty] | 12 | 374.852 | 374.812 | 375.009 | 375.04 | 375.226 | 374.758 | 375.047 | 374.865 | 375.214 | 12 | 375.253 | 375.027 | 375.238 | 374.895 | 375.134 | 374.793 | 375.098 | 374.796 | 375.219
61 | 125.2 | 374.735 | 125.624 | 374.846 | 13 | 125.963 | 123.132 | 125.293 | 123.323 | 120.572 | 122.787 | 125.284 | 122.972 | 125.036 | 13 | 126.301 | 123.475 | 125.538 | 123.299 | 120.631 | 122.681 | 125.248 | 122.935 | 125.125 | [14 empty] | 13 | 375.305 | 375.013 | 375.022 | 375.033 | 374.957 | 375.239 | 375.053 | 374.834 | 375.154 | 13 | 375.566 | 375.263 | 375.065 | 375.09 | 374.979 | 375.112 | 375.11 | 374.839 | 375.242
62 | 125.519 | 375.098 | 125.917 | 375.186 | 14 | 125.18 | 122.97 | 125.043 | 123.534 | 120.76 | 122.775 | 125.268 | 123.005 | 124.931 | 14 | 125.45 | 123.406 | 125.392 | 123.534 | 120.89 | 122.704 | 125.261 | 123.152 | 124.934 | [14 empty] | 14 | 374.991 | 375.221 | 374.995 | 374.927 | 375.448 | 375.275 | 375.039 | 374.882 | 374.945 | 14 | 375.216 | 375.552 | 375.226 | 374.87 | 375.382 | 375.314 | 375.079 | 375.005 | 375.033
63 | 125.445 | 375.147 | 125.658 | 375.151 | 15 | 125.521 | 123.238 | 125.133 | 123.418 | 120.737 | 122.362 | 125.396 | 122.804 | 125.026 | 15 | 125.929 | 123.598 | 125.253 | 123.349 | 120.818 | 122.575 | 125.552 | 122.803 | 125.056 | [14 empty] | 15 | 374.895 | 375.192 | 374.947 | 374.903 | 374.992 | 375.05 | 375.062 | 375.096 | 374.958 | 15 | 375.22 | 375.223 | 375.034 | 374.922 | 375.063 | 375.124 | 375.05 | 374.97 | 375.101
64 | 125.277 | 374.92 | 125.736 | 375.229 | 16 | 125.228 | 123.078 | 125.636 | 123.359 | 120.727 | 122.629 | 125.178 | 123.03 | 125.336 | 16 | 125.561 | 123.464 | 125.909 | 123.51 | 120.674 | 122.542 | 125.175 | 123.206 | 125.292 | [14 empty] | 16 | 374.822 | 374.913 | 375.752 | 374.911 | 375.135 | 375.13 | 374.906 | 375.048 | 375.281 | 16 | 374.987 | 375.163 | 375.844 | 375.124 | 375.062 | 375.079 | 374.894 | 375.191 | 375.271
65 | 125.464 | 375.01 | 125.758 | 375.15 | 17 | 125.71 | 123.273 | 125.304 | 123.162 | 120.788 | 122.588 | 124.922 | 122.923 | 125.203 | 17 | 125.933 | 123.702 | 125.674 | 123.193 | 120.745 | 122.541 | 124.888 | 122.865 | 125.324 | [14 empty] | 17 | 375.272 | 375.125 | 375.081 | 374.816 | 375.074 | 374.833 | 374.956 | 375.242 | 375.14 | 17 | 375.382 | 375.368 | 375.349 | 374.85 | 375.096 | 374.751 | 374.961 | 375.179 | 375.286
66 | 125.475 | 375.026 | 125.851 | 375.251 | 18 | 125.488 | 123.013 | 125.466 | 123.152 | 120.478 | 122.898 | 125.203 | 123.006 | 125.176 | 18 | 125.752 | 123.356 | 125.623 | 123.255 | 120.566 | 122.72 | 125.217 | 123.054 | 125.165 | [14 empty] | 18 | 374.944 | 375.012 | 374.864 | 374.569 | 374.878 | 375.288 | 374.923 | 374.899 | 375.236 | 18 | 375.098 | 375 | 375.136 | 374.577 | 375.056 | 375.153 | 374.971 | 374.942 | 375.227
67 | 125.418 | 374.93 | 125.624 | 375.039 | 19 | 125.452 | 123.171 | 125.368 | 123.465 | 120.71 | 122.84 | 125.193 | 122.858 | 125.142 | 19 | 125.547 | 123.482 | 125.649 | 123.594 | 120.836 | 122.766 | 125.186 | 122.955 | 124.938 | [14 empty] | 19 | 374.887 | 375.02 | 375.266 | 375.054 | 374.959 | 375.108 | 374.97 | 374.902 | 374.812 | 19 | 374.912 | 375.305 | 375.484 | 375.168 | 374.99 | 375.109 | 375.049 | 374.997 | 374.773
68 | 125.56 | 375.207 | 125.861 | 375.378 | 20 | 125.707 | 123.228 | 125.386 | 123.164 | 120.581 | 122.573 | 125.186 | 122.82 | 124.831 | 20 | 125.991 | 123.679 | 125.479 | 123.336 | 120.79 | 122.651 | 125.161 | 122.972 | 124.773 | [14 empty] | 20 | 375.156 | 375.104 | 374.985 | 375.013 | 374.945 | 375.064 | 375.318 | 374.934 | 374.977 | 20 | 375.4 | 375.447 | 375.005 | 375.133 | 375.103 | 375.082 | 375.196 | 374.957 | 375.08
69 | 125.251 | 374.728 | 125.723 | 374.905 | 21 | 125.364 | 123.311 | 125.171 | 123.127 | 120.429 | 122.387 | 125.175 | 122.698 | 124.818 | 21 | 125.828 | 123.591 | 125.422 | 123.082 | 120.616 | 122.413 | 125.205 | 122.61 | 124.772 | [14 empty] | 21 | 374.893 | 375.05 | 375.186 | 374.737 | 374.849 | 374.768 | 374.951 | 374.788 | 374.679 | 21 | 375.167 | 375.195 | 375.249 | 374.822 | 374.812 | 374.936 | 374.925 | 374.71 | 374.736
70 | 125.848 | 375.292 | 126.338 | 375.56 | 22 | 125.369 | 123.022 | 125.026 | 123.191 | 120.536 | 122.604 | 125.164 | 122.892 | 124.824 | 22 | 125.496 | 123.392 | 125.285 | 123.253 | 120.532 | 122.67 | 125.188 | 122.871 | 124.919 | [14 empty] | 22 | 374.893 | 374.776 | 375.02 | 374.946 | 375.091 | 374.986 | 374.972 | 374.889 | 375.216 | 22 | 374.961 | 374.887 | 375.171 | 374.894 | 375.048 | 375.056 | 375.047 | 374.867 | 375.236
71 | 125.618 | 375.268 | 125.913 | 375.387 | 23 | 125.997 | 123.237 | 125.219 | 123.296 | 120.66 | 122.595 | 124.921 | 123.038 | 124.811 | 23 | 126.246 | 123.692 | 125.63 | 123.343 | 120.57 | 122.626 | 124.899 | 122.856 | 124.778 | [14 empty] | 23 | 375.428 | 375.177 | 375.092 | 375.117 | 374.997 | 375 | 374.888 | 374.843 | 374.896 | 23 | 375.449 | 375.35 | 375.311 | 375.012 | 375.192 | 375.013 | 374.874 | 374.738 | 374.917
72 | 125.303 | 374.827 | 125.817 | 375.072 | 24 | 125.533 | 123.315 | 125.39 | 123.134 | 120.16 | 122.458 | 125.239 | 123.123 | 124.967 | 24 | 125.88 | 123.784 | 125.857 | 123.156 | 120.399 | 122.371 | 125.138 | 123.077 | 124.921 | [14 empty] | 24 | 374.978 | 375.13 | 375.363 | 374.886 | 374.645 | 375.131 | 374.913 | 374.994 | 375.112 | 24 | 375.179 | 375.332 | 375.495 | 374.902 | 374.698 | 375.005 | 374.725 | 375.048 | 375.129
73 | 123.23 | 374.959 | 123.586 | 375.134 | 25 | 125.2 | 122.87 | 125.4 | 123.528 | 120.942 | 122.833 | 125.339 | 122.8 | 125.521 | 25 | 125.624 | 123.431 | 125.539 | 123.474 | 120.92 | 122.788 | 125.354 | 122.995 | 125.491 | [14 empty] | 25 | 374.735 | 374.837 | 375.201 | 375.122 | 375.014 | 375.171 | 375.176 | 375.06 | 375.39 | 25 | 374.846 | 375.117 | 375.204 | 375.086 | 374.912 | 375.084 | 375.167 | 375.107 | 375.267
74 | 123.236 | 374.76 | 123.668 | 375.433 | 26 | 125.519 | 122.753 | 125.312 | 123.432 | 120.772 | 122.441 | 124.918 | 122.804 | 124.852 | 26 | 125.917 | 123.026 | 125.527 | 123.478 | 120.807 | 122.206 | 124.785 | 122.79 | 124.778 | [14 empty] | 26 | 375.098 | 374.996 | 375.316 | 375.291 | 375.162 | 374.966 | 374.992 | 374.884 | 374.979 | 26 | 375.186 | 375.221 | 375.393 | 375.285 | 375.2 | 374.77 | 374.791 | 374.924 | 375.024
75 | 123.505 | 375.088 | 123.929 | 375.319 | 27 | 125.445 | 122.949 | 125.264 | 123.286 | 120.726 | 122.878 | 125.217 | 122.901 | 125.114 | 27 | 125.658 | 123.186 | 125.665 | 123.353 | 120.844 | 122.752 | 125.272 | 123.12 | 125.044 | [14 empty] | 27 | 375.147 | 374.761 | 374.935 | 374.945 | 374.931 | 375.039 | 375.137 | 374.844 | 375.027 | 27 | 375.151 | 374.879 | 374.979 | 375.003 | 375.06 | 374.973 | 375.183 | 375.058 | 375.102
76 | 123.455 | 375.074 | 123.674 | 375.154 | 28 | 125.277 | 122.969 | 125.404 | 123.113 | 120.826 | 122.473 | 125.095 | 123.025 | 125.011 | 28 | 125.736 | 123.38 | 125.617 | 123.337 | 120.96 | 122.544 | 125.22 | 123.091 | 124.864 | [14 empty] | 28 | 374.92 | 375.049 | 375.215 | 374.814 | 375.114 | 374.773 | 375.086 | 374.851 | 375.079 | 28 | 375.229 | 375.217 | 375.264 | 375.034 | 375.1 | 374.779 | 374.969 | 374.956 | 375.005
77 | 123.446 | 375.024 | 123.649 | 375.179 | 29 | 125.464 | 123.399 | 125.295 | 123.596 | 120.411 | 122.865 | 125.046 | 122.813 | 124.95 | 29 | 125.758 | 123.703 | 125.58 | 123.675 | 120.504 | 122.828 | 125.036 | 122.854 | 124.829 | [14 empty] | 29 | 375.01 | 375.382 | 375.145 | 375.024 | 374.664 | 374.914 | 374.82 | 374.783 | 374.746 | 29 | 375.15 | 375.416 | 375.284 | 375.175 | 374.626 | 374.98 | 374.743 | 374.764 | 374.743
78 | 123.43 | 375.102 | 123.732 | 375.257 | 30 | 125.475 | 123.005 | 125.2 | 123.276 | 120.795 | 122.732 | 125.148 | 123.013 | 125.249 | 30 | 125.851 | 123.32 | 125.432 | 123.319 | 120.7 | 122.759 | 125.233 | 122.986 | 125.317 | [14 empty] | 30 | 375.026 | 374.975 | 375.027 | 374.945 | 375.189 | 375.062 | 375.112 | 374.91 | 375.071 | 30 | 375.251 | 374.977 | 375.159 | 374.844 | 375.218 | 375.17 | 375.179 | 374.995 | 375.063
79 | 123.622 | 375.071 | 123.989 | 375.4 | 31 | 125.418 | 123.04 | 125.146 | 123.746 | 120.606 | 122.616 | 124.979 | 123.232 | 125.175 | 31 | 125.624 | 123.529 | 125.649 | 123.81 | 120.64 | 122.556 | 125.022 | 123.13 | 125.226 | [14 empty] | 31 | 374.93 | 375.166 | 375.119 | 375.303 | 375.151 | 375.168 | 374.823 | 375.728 | 375.022 | 31 | 375.039 | 375.367 | 375.469 | 375.343 | 375.061 | 374.993 | 374.967 | 375.495 | 375.079
80 | 123.452 | 375.129 | 123.673 | 375.02 | 32 | 125.56 | 123.105 | 125.258 | 123.347 | 120.58 | 122.898 | 124.967 | 123.048 | 124.852 | 32 | 125.861 | 123.425 | 125.596 | 123.289 | 120.68 | 122.788 | 125.097 | 122.991 | 124.851 | [14 empty] | 32 | 375.207 | 375.184 | 374.937 | 375.046 | 374.892 | 375.298 | 374.936 | 375.282 | 375.14 | 32 | 375.378 | 375.276 | 375.227 | 374.959 | 375.014 | 375.192 | 375.059 | 375.205 | 375.119
81 | 123.434 | 374.926 | 123.718 | 375.258 | 33 | 125.251 | 123.209 | 125.102 | 123.559 | 120.691 | 122.443 | 125.324 | 123.028 | 125.109 | 33 | 125.723 | 123.563 | 125.423 | 123.609 | 120.647 | 122.396 | 125.334 | 123.015 | 125.19 | [14 empty] | 33 | 374.728 | 375.231 | 375.01 | 374.915 | 374.802 | 374.868 | 374.928 | 375.303 | 375.368 | 33 | 374.905 | 375.463 | 375.205 | 374.98 | 374.774 | 374.981 | 374.884 | 375.352 | 375.399
82 | 123.398 | 374.926 | 123.632 | 375.299 | 34 | 125.848 | 123.191 | 125.273 | 123.453 | 120.747 | 122.517 | 125.191 | 122.854 | 125.09 | 34 | 126.338 | 123.566 | 125.558 | 123.429 | 120.728 | 122.445 | 125.099 | 122.984 | 125.12 | [14 empty] | 34 | 375.292 | 375.153 | 375.023 | 375.309 | 375.015 | 375.096 | 375.144 | 374.892 | 374.874 | 34 | 375.56 | 375.35 | 375.14 | 375.332 | 375.01 | 374.993 | 375.134 | 374.96 | 374.794
83 | 123.649 | 374.999 | 123.916 | 375.336 | 35 | 125.618 | 123.292 | 125.193 | 123.157 | 120.821 | 122.754 | 125.357 | 122.731 | 125.147 | 35 | 125.913 | 123.697 | 125.539 | 123.149 | 120.884 | 122.692 | 125.459 | 122.928 | 125.111 | [14 empty] | 35 | 375.268 | 375.224 | 374.946 | 374.906 | 374.908 | 375.132 | 375.037 | 374.845 | 375.189 | 35 | 375.387 | 375.555 | 375.088 | 374.897 | 374.891 | 375.104 | 375.034 | 374.916 | 375.25
84 | 123.38 | 375.033 | 123.732 | 375.491 | 36 | 125.303 | 123.432 | 125.104 | 123.318 | 120.647 | 122.206 | 124.969 | 122.749 | 125.45 | 36 | 125.817 | 123.766 | 125.298 | 123.428 | 120.668 | 122.202 | 124.99 | 122.904 | 125.499 | [14 empty] | 36 | 374.827 | 375.281 | 375.118 | 374.719 | 374.844 | 374.982 | 374.948 | 374.896 | 375.14 | 36 | 375.072 | 375.511 | 375.068 | 374.688 | 374.867 | 374.876 | 375.064 | 374.913 | 375.098
85 | 123.408 | 374.986 | 123.783 | 375.229
86 | 123.801 | 374.922 | 124.081 | 375.633 | mean | 125.5056 | 123.1222 | 125.2824 | 123.3534 | 120.6178 | 122.6804 | 125.1738 | 122.9244 | 125.1072 | mean | 125.8062 | 123.5007 | 125.5718 | 123.3959 | 120.6742 | 122.643 | 125.199 | 122.9831 | 125.1 | [14 empty] | mean | 375.0229 | 375.074 | 375.1002 | 375.0117 | 374.9836 | 375.0548 | 375.0125 | 374.9695 | 375.0782 | mean | 375.1811 | 375.2734 | 375.2478 | 375.039 | 375.0111 | 375.0214 | 375.0019 | 375.0076 | 375.095
87 | 123.531 | 375.06 | 123.78 | 375.475 | 3s | 0.63072 | 0.4663 | 0.53413 | 0.4861 | 0.48369 | 0.56925 | 0.41432 | 0.38004 | 0.56709 | 3s | 0.63473 | 0.50713 | 0.51733 | 0.50999 | 0.42439 | 0.53114 | 0.48854 | 0.38895 | 0.6437 | [14 empty] | 3s | 0.527 | 0.44523 | 0.54509 | 0.5484 | 0.49716 | 0.51259 | 0.34669 | 0.58825 | 0.49657 | 3s | 0.54713 | 0.5223 | 0.55622 | 0.60334 | 0.48661 | 0.45513 | 0.39697 | 0.49526 | 0.47362
88 | 124.052 | 375.166 | 124.368 | 375.557 | max | 125.997 | 123.432 | 125.792 | 123.746 | 120.942 | 123.203 | 125.41 | 123.232 | 125.521 | max | 126.338 | 123.784 | 125.942 | 123.81 | 120.96 | 123.02 | 125.552 | 123.206 | 125.551 | [14 empty] | max | 375.428 | 375.382 | 375.752 | 375.439 | 375.448 | 375.438 | 375.318 | 375.728 | 375.39 | max | 375.566 | 375.555 | 375.844 | 375.515 | 375.382 | 375.314 | 375.216 | 375.495 | 375.399
89 | 123.36 | 374.91 | 123.554 | 375.129 | min | 125.18 | 122.753 | 124.951 | 123.113 | 120.16 | 122.206 | 124.918 | 122.698 | 124.811 | min | 125.45 | 123.026 | 125.253 | 123.082 | 120.387 | 122.202 | 124.785 | 122.61 | 124.772 | [14 empty] | min | 374.728 | 374.761 | 374.83 | 374.569 | 374.645 | 374.758 | 374.82 | 374.641 | 374.679 | min | 374.846 | 374.879 | 374.979 | 374.577 | 374.626 | 374.689 | 374.725 | 374.71 | 374.736
90 | 123.487 | 375.048 | 123.797 | 375.41 | range | 0.817 | 0.679 | 0.841 | 0.633 | 0.782 | 0.997 | 0.492 | 0.534 | 0.71 | range | 0.888 | 0.758 | 0.689 | 0.728 | 0.573 | 0.818 | 0.767 | 0.596 | 0.779 | [14 empty] | range | 0.7 | 0.621 | 0.922 | 0.87 | 0.803 | 0.68 | 0.498 | 1.087 | 0.711 | range | 0.72 | 0.676 | 0.865 | 0.938 | 0.756 | 0.625 | 0.491 | 0.785 | 0.663
91 | 123.585 | 375.211 | 123.88 | 375.416
92 | 123.856 | 375.075 | 124.063 | 375.309
93 | 123.383 | 374.961 | 123.633 | 375.178
94 | 123.531 | 375.025 | 123.866 | 375.151
95 | 123.541 | 375.135 | 123.801 | 375.371
96 | 123.469 | 375.141 | 123.775 | 374.911
97 | 123.473 | 375.008 | 123.72 | 375.172
98 | 123.487 | 375.099 | 123.717 | 375.407
99 | 123.41 | 375.05 | 123.589 | 375.103
100 | 123.519 | 374.981 | 123.675 | 375.461
101 | 123.384 | 374.75 | 123.597 | 375.173
102 | 123.575 | 374.961 | 123.894 | 375.58
103 | 123.548 | 375.056 | 123.863 | 375.35
104 | 123.216 | 374.87 | 123.552 | 375.41
105 | 123.61 | 375.132 | 123.844 | 375.445
106 | 123.386 | 375.01 | 123.82 | 375.383
107 | 123.61 | 375.117 | 123.888 | 375.398
108 | 123.24 | 375.027 | 123.617 | 375.382
109 | 123.113 | 375.122 | 123.488 | 375.425
110 | 123.152 | 375.086 | 123.521 | 375.422
111 | 123.015 | 375.149 | 123.355 | 375.284
112 | 123.006 | 375.027 | 123.395 | 375.204
113 | 123.088 | 375.093 | 123.443 | 375.247
114 | 123.299 | 375.123 | 123.74 | 375.342
115 | 123.174 | 375.249 | 123.485 | 375.371
116 | 122.972 | 375.057 | 123.444 | 375.332
117 | 123.133 | 375.172 | 123.472 | 375.467
118 | 122.931 | 374.783 | 123.3 | 375.079
119 | 123.318 | 375.018 | 123.752 | 375.21
120 | 122.995 | 374.812 | 123.417 | 375.027
121 | 123.132 | 375.013 | 123.475 | 375.263
122 | 122.97 | 375.221 | 123.406 | 375.552
123 | 123.238 | 375.192 | 123.598 | 375.223
124 | 123.078 | 374.913 | 123.464 | 375.163
125 | 123.273 | 375.125 | 123.702 | 375.368
126 | 123.013 | 375.012 | 123.356 | 375
127 | 123.171 | 375.02 | 123.482 | 375.305
128 | 123.228 | 375.104 | 123.679 | 375.447
129 | 123.311 | 375.05 | 123.591 | 375.195
130 | 123.022 | 374.776 | 123.392 | 374.887
131 | 123.237 | 375.177 | 123.692 | 375.35
132 | 123.315 | 375.13 | 123.784 | 375.332
133 | 122.87 | 374.837 | 123.431 | 375.117
134 | 122.753 | 374.996 | 123.026 | 375.221
135 | 122.949 | 374.761 | 123.186 | 374.879
136 | 122.969 | 375.049 | 123.38 | 375.217
137 | 123.399 | 375.382 | 123.703 | 375.416
138 | 123.005 | 374.975 | 123.32 | 374.977
139 | 123.04 | 375.166 | 123.529 | 375.367
140 | 123.105 | 375.184 | 123.425 | 375.276
141 | 123.209 | 375.231 | 123.563 | 375.463
142 | 123.191 | 375.153 | 123.566 | 375.35
143 | 123.292 | 375.224 | 123.697 | 375.555
144 | 123.432 | 375.281 | 123.766 | 375.511
145 | 125.793 | 374.956 | 125.882 | 375.502
146 | 125.659 | 374.744 | 126.076 | 375.401
147 | 125.65 | 375.205 | 125.953 | 375.054
148 | 125.659 | 375.122 | 125.854 | 375.331
149 | 125.637 | 374.926 | 126.073 | 375.602
150 | 125.466 | 375.092 | 125.652 | 375.03
151 | 125.764 | 375.039 | 126.216 | 375.373
152 | 125.741 | 375.065 | 126.14 | 375.614
153 | 125.971 | 375.028 | 126.158 | 375.364
154 | 125.66 | 374.944 | 126.011 | 375.326
155 | 126.107 | 375.426 | 126.313 | 375.375
156 | 125.755 | 375.278 | 125.92 | 375.049
157 | 125.654 | 374.702 | 126.008 | 375.469
158 | 125.582 | 374.943 | 125.845 | 375.049
159 | 125.723 | 375.233 | 126.116 | 375.544
160 | 125.773 | 374.984 | 126.01 | 375.267
161 | 125.825 | 374.887 | 125.965 | 375.447
162 | 125.965 | 375.186 | 126.371 | 375.516
163 | 125.725 | 374.961 | 126.104 | 375.095
164 | 125.486 | 374.948 | 125.887 | 375.146
165 | 125.851 | 375.127 | 126.154 | 375.262
166 | 125.545 | 374.9 | 125.887 | 374.964
167 | 125.485 | 374.558 | 125.759 | 375.133
168 | 125.794 | 375.252 | 126.106 | 375.286
169 | 125.778 | 375.113 | 125.958 | 375.483
170 | 125.599 | 374.885 | 125.807 | 375.528
171 | 125.895 | 374.874 | 126.217 | 375.744
172 | 125.444 | 374.648 | 125.808 | 375.23
173 | 125.71 | 374.793 | 125.96 | 375.431
174 | 125.876 | 375.119 | 126.065 | 375.658
175 | 125.854 | 374.889 | 125.965 | 375.519
176 | 125.857 | 374.851 | 126.137 | 375.588
177 | 125.839 | 374.994 | 126.084 | 375.654
178 | 125.749 | 374.862 | 125.943 | 375.5
179 | 125.741 | 375.036 | 126.004 | 375.427
180 | 125.566 | 374.915 | 125.805 | 375.278
181 | 125.265 | 375.263 | 125.668 | 375.455
182 | 125.421 | 374.839 | 125.745 | 375.012
183 | 124.951 | 374.83 | 125.311 | 375.053
184 | 125.149 | 375.332 | 125.57 | 375.613
185 | 125.016 | 374.931 | 125.32 | 375.181
186 | 125.505 | 375.134 | 125.668 | 375.293
187 | 125.498 | 375.123 | 125.738 | 375.224
188 | 125.154 | 375.142 | 125.392 | 375.42
189 | 125.224 | 374.935 | 125.63 | 375.12
190 | 125.465 | 375.199 | 125.689 | 375.158
191 | 125.792 | 375.304 | 125.942 | 375.304
192 | 125.339 | 375.009 | 125.778 | 375.238
193 | 125.293 | 375.022 | 125.538 | 375.065
194 | 125.043 | 374.995 | 125.392 | 375.226
195 | 125.133 | 374.947 | 125.253 | 375.034
196 | 125.636 | 375.752 | 125.909 | 375.844
197 | 125.304 | 375.081 | 125.674 | 375.349
198 | 125.466 | 374.864 | 125.623 | 375.136
199 | 125.368 | 375.266 | 125.649 | 375.484
200 | 125.386 | 374.985 | 125.479 | 375.005
201 | 125.171 | 375.186 | 125.422 | 375.249 |  | Chip 1: 37 |  | 37 | [23 empty] | 37 | [9 empty] | 37
202 | 125.026 | 375.02 | 125.285 | 375.171 |  | Chip 1: 38 |  | 38 | [23 empty] | 38 | [9 empty] | 38
203 | 125.219 | 375.092 | 125.63 | 375.311 |  | Chip 1: 39 |  | 39 | [23 empty] | 39 | [9 empty] | 39
204 | 125.39 | 375.363 | 125.857 | 375.495 |  | Chip 1: 40 |  | 40 | [23 empty] | 40 | [9 empty] | 40
205 | 125.4 | 375.201 | 125.539 | 375.204 |  | Chip 1: 41 |  | 41 | [23 empty] | 41 | [9 empty] | 41
206 | 125.312 | 375.316 | 125.527 | 375.393 |  | Chip 1: 42 |  | 42 | [23 empty] | 42 | [9 empty] | 42
207 | 125.264 | 374.935 | 125.665 | 374.979 |  | Chip 1: 43 |  | 43 | [23 empty] | 43 | [9 empty] | 43
208 | 125.404 | 375.215 | 125.617 | 375.264 |  | Chip 1: 44 |  | 44 | [23 empty] | 44 | [9 empty] | 44
209 | 125.295 | 375.145 | 125.58 | 375.284 |  | Chip 1: 45 |  | 45 | [23 empty] | 45 | [9 empty] | 45
210 | 125.2 | 375.027 | 125.432 | 375.159 |  | Chip 1: 46 |  | 46 | [23 empty] | 46 | [9 empty] | 46
211 | 125.146 | 375.119 | 125.649 | 375.469 |  | Chip 1: 47 |  | 47 | [23 empty] | 47 | [9 empty] | 47
212 | 125.258 | 374.937 | 125.596 | 375.227 |  | Chip 1: 48 |  | 48 | [23 empty] | 48 | [9 empty] | 48
213 | 125.102 | 375.01 | 125.423 | 375.205 |  | Chip 1: 49 |  | 49 | [23 empty] | 49 | [9 empty] | 49
214 | 125.273 | 375.023 | 125.558 | 375.14 |  | Chip 1: 50 |  | 50 | [23 empty] | 50 | [9 empty] | 50
215 | 125.193 | 374.946 | 125.539 | 375.088 |  | Chip 1: 51 |  | 51 | [23 empty] | 51 | [9 empty] | 51
216 | 125.104 | 375.118 | 125.298 | 375.068 |  | Chip 1: 52 |  | 52 | [23 empty] | 52 | [9 empty] | 52
217 | 124.335 | 375.589 | 124.34 | 374.934 |  | Chip 1: 53 |  | 53 | [23 empty] | 53 | [9 empty] | 53
218 | 123.852 | 374.999 | 123.847 | 374.77 |  | Chip 1: 54 |  | 54 | [23 empty] | 54 | [9 empty] | 54
219 | 124.1 | 375.158 | 123.991 | 375.167 |  | Chip 1: 55 |  | 55 | [23 empty] | 55 | [9 empty] | 55
220 | 123.775 | 375.002 | 123.802 | 375.022 |  | Chip 1: 56 |  | 56 | [23 empty] | 56 | [9 empty] | 56
221 | 124.011 | 374.875 | 123.882 | 375.091 |  | Chip 1: 57 |  | 57 | [23 empty] | 57 | [9 empty] | 57
222 | 124.011 | 375.209 | 123.817 | 375.058 |  | Chip 1: 58 |  | 58 | [23 empty] | 58 | [9 empty] | 58
223 | 124.073 | 375.025 | 123.841 | 375.062 |  | Chip 1: 59 |  | 59 | [23 empty] | 59 | [9 empty] | 59
224 | 124.124 | 374.783 | 123.917 | 375.128 |  | Chip 1: 60 |  | 60 | [23 empty] | 60 | [9 empty] | 60
225 | 124.341 | 375.184 | 124.17 | 375.422 |  | Chip 1: 61 |  | 61 | [23 empty] | 61 | [9 empty] | 61
226 | 124.232 | 375.021 | 124.115 | 375.37 |  | Chip 1: 62 |  | 62 | [23 empty] | 62 | [9 empty] | 62
227 | 123.932 | 375.138 | 123.868 | 374.702 |  | Chip 1: 63 |  | 63 | [23 empty] | 63 | [9 empty] | 63
228 | 124.323 | 375.385 | 123.951 | 375.006 |  | Chip 1: 64 |  | 64 | [23 empty] | 64 | [9 empty] | 64
229 | 124.138 | 374.976 | 123.964 | 375.2 |  | Chip 1: 65 |  | 65 | [23 empty] | 65 | [9 empty] | 65
230 | 124.195 | 375.043 | 124.069 | 375.458 |  | Chip 1: 66 |  | 66 | [23 empty] | 66 | [9 empty] | 66
231 | 123.868 | 374.633 | 123.907 | 375.257 |  | Chip 1: 67 |  | 67 | [23 empty] | 67 | [9 empty] | 67
232 | 124.171 | 375.054 | 124.019 | 375.283 |  | Chip 1: 68 |  | 68 | [23 empty] | 68 | [9 empty] | 68
233 | 123.957 | 374.879 | 123.983 | 375.494 |  | Chip 1: 69 |  | 69 | [23 empty] | 69 | [9 empty] | 69
234 | 124.206 | 375.119 | 124.035 | 375.519 |  | Chip 1: 70 |  | 70 | [23 empty] | 70 | [9 empty] | 70
235 | 124.211 | 375.411 | 124.034 | 375.073 |  | Chip 1: 71 |  | 71 | [23 empty] | 71 | [9 empty] | 71
236 | 124.016 | 375.314 | 123.911 | 375.139 |  | Chip 1: 72 |  | 72 | [23 empty] | 72 | [9 empty] | 72
237 | 123.871 | 375.087 | 123.666 | 375.119
238 | 124.083 | 375.054 | 123.861 | 375.119
239 | 123.945 | 375.231 | 123.782 | 374.837
240 | 124.024 | 375.131 | 123.98 | 375.266
241 | 123.819 | 375.002 | 123.71 | 374.964
242 | 124.138 | 375.204 | 124.056 | 375.337
243 | 123.969 | 375.174 | 123.931 | 375.207
244 | 123.94 | 374.774 | 123.92 | 375.418
245 | 124.045 | 374.852 | 123.925 | 375.143
246 | 123.883 | 375.1 | 123.754 | 375.001
247 | 124.058 | 375.159 | 123.831 | 375.222
248 | 123.936 | 375.014 | 123.815 | 375.347
249 | 124.072 | 374.715 | 123.853 | 375.367
250 | 123.894 | 374.837 | 123.782 | 375.288
251 | 123.979 | 375.114 | 123.768 | 374.942
252 | 124.055 | 375.097 | 123.951 | 375.316
253 | 123.132 | 374.919 | 123.172 | 374.935
254 | 123.561 | 374.952 | 123.586 | 375.035
255 | 123.407 | 374.969 | 123.47 | 374.951
256 | 123.271 | 375.023 | 123.281 | 374.982
257 | 123.563 | 375.159 | 123.698 | 375.23
258 | 123.305 | 374.989 | 123.432 | 374.918
259 | 123.424 | 375.439 | 123.418 | 375.368
260 | 123.516 | 375.31 | 123.552 | 375.515
261 | 123.246 | 375.064 | 123.173 | 375.029
262 | 123.474 | 375.038 | 123.509 | 375.219
263 | 123.417 | 375.269 | 123.393 | 375.336
264 | 123.27 | 375.04 | 123.316 | 374.895
265 | 123.323 | 375.033 | 123.299 | 375.09
266 | 123.534 | 374.927 | 123.534 | 374.87
267 | 123.418 | 374.903 | 123.349 | 374.922
268 | 123.359 | 374.911 | 123.51 | 375.124
269 | 123.162 | 374.816 | 123.193 | 374.85
270 | 123.152 | 374.569 | 123.255 | 374.577
271 | 123.465 | 375.054 | 123.594 | 375.168
272 | 123.164 | 375.013 | 123.336 | 375.133
273 | 123.127 | 374.737 | 123.082 | 374.822
274 | 123.191 | 374.946 | 123.253 | 374.894
275 | 123.296 | 375.117 | 123.343 | 375.012
276 | 123.134 | 374.886 | 123.156 | 374.902
277 | 123.528 | 375.122 | 123.474 | 375.086
278 | 123.432 | 375.291 | 123.478 | 375.285
279 | 123.286 | 374.945 | 123.353 | 375.003
280 | 123.113 | 374.814 | 123.337 | 375.034
281 | 123.596 | 375.024 | 123.675 | 375.175
282 | 123.276 | 374.945 | 123.319 | 374.844
283 | 123.746 | 375.303 | 123.81 | 375.343
284 | 123.347 | 375.046 | 123.289 | 374.959
285 | 123.559 | 374.915 | 123.609 | 374.98
286 | 123.453 | 375.309 | 123.429 | 375.332
287 | 123.157 | 374.906 | 123.149 | 374.897
288 | 123.318 | 374.719 | 123.428 | 374.688
289 | 121.12 | 375.201 | 120.903 | 375.094
290 | 120.876 | 374.914 | 120.888 | 374.954
291 | 121.274 | 375.237 | 121.181 | 375.25
292 | 121.107 | 375.205 | 120.929 | 374.883
293 | 121.084 | 375.055 | 120.983 | 375.161
294 | 120.69 | 374.826 | 120.69 | 374.862
295 | 121.106 | 374.838 | 121.265 | 375.328
296 | 121.174 | 375.052 | 120.932 | 375.114
297 | 121.054 | 374.845 | 121.018 | 375.185
298 | 121.164 | 375.014 | 121.087 | 375.128
299 | 121.388 | 375.046 | 121.154 | 375.255
300 | 121.032 | 375.012 | 120.932 | 374.992
301 | 121.129 | 374.979 | 120.949 | 375.1
302 | 121.163 | 374.915 | 121.14 | 375.131
303 | 121.137 | 375.009 | 121.129 | 375.367
304 | 121.064 | 375.173 | 121.095 | 375.101
305 | 121.164 | 374.979 | 121.089 | 375.266
306 | 121.431 | 375.038 | 121.234 | 375.257
307 | 120.807 | 374.787 | 120.851 | 375.025
308 | 121.084 | 375.128 | 121.067 | 374.861
309 | 121.234 | 375.426 | 120.98 | 374.834
310 | 121.247 | 375.315 | 120.979 | 375.043
311 | 121.197 | 375.065 | 121.044 | 375.01
312 | 121.077 | 375.026 | 121.001 | 375.185
313 | 121.156 | 374.877 | 121.107 | 375.292
314 | 121.199 | 375.022 | 121.137 | 375.376
315 | 120.804 | 374.8 | 120.719 | 374.803
316 | 121.153 | 375.122 | 121 | 375.108
317 | 121.184 | 375.136 | 121.153 | 374.934
318 | 120.91 | 374.879 | 120.699 | 374.824
319 | 121.327 | 375.207 | 121.267 | 375.108
320 | 121.314 | 375.106 | 121.108 | 375.207
321 | 121.206 | 375.038 | 121.153 | 375.198
322 | 120.908 | 374.845 | 120.805 | 375.048
323 | 121.698 | 375.49 | 121.568 | 375.229
324 | 121.314 | 375.133 | 121.224 | 375.193
325 | 120.583 | 374.957 | 120.63 | 375.076
326 | 120.473 | 375.166 | 120.541 | 375.28
327 | 120.479 | 374.938 | 120.492 | 374.977
328 | 120.558 | 375.04 | 120.556 | 375.014
329 | 120.613 | 374.949 | 120.695 | 375.066
330 | 120.494 | 374.889 | 120.763 | 375.095
331 | 120.556 | 375.001 | 120.578 | 374.939
332 | 120.336 | 374.701 | 120.518 | 374.785
333 | 120.637 | 375.101 | 120.644 | 375.031
334 | 120.382 | 375.043 | 120.387 | 375.067
335 | 120.652 | 374.743 | 120.67 | 374.722
336 | 120.775 | 375.226 | 120.748 | 375.134
337 | 120.572 | 374.957 | 120.631 | 374.979
338 | 120.76 | 375.448 | 120.89 | 375.382
339 | 120.737 | 374.992 | 120.818 | 375.063
340 | 120.727 | 375.135 | 120.674 | 375.062
341 | 120.788 | 375.074 | 120.745 | 375.096
342 | 120.478 | 374.878 | 120.566 | 375.056
343 | 120.71 | 374.959 | 120.836 | 374.99
344 | 120.581 | 374.945 | 120.79 | 375.103
345 | 120.429 | 374.849 | 120.616 | 374.812
346 | 120.536 | 375.091 | 120.532 | 375.048
347 | 120.66 | 374.997 | 120.57 | 375.192
348 | 120.16 | 374.645 | 120.399 | 374.698
349 | 120.942 | 375.014 | 120.92 | 374.912
350 | 120.772 | 375.162 | 120.807 | 375.2
351 | 120.726 | 374.931 | 120.844 | 375.06
352 | 120.826 | 375.114 | 120.96 | 375.1
353 | 120.411 | 374.664 | 120.504 | 374.626
354 | 120.795 | 375.189 | 120.7 | 375.218
355 | 120.606 | 375.151 | 120.64 | 375.061
356 | 120.58 | 374.892 | 120.68 | 375.014
357 | 120.691 | 374.802 | 120.647 | 374.774
358 | 120.747 | 375.015 | 120.728 | 375.01
359 | 120.821 | 374.908 | 120.884 | 374.891
360 | 120.647 | 374.844 | 120.668 | 374.867
361 | 123.342 | 375.116 | 123.109 | 375.189
362 | 123.113 | 374.991 | 122.955 | 374.965
363 | 123.383 | 375.182 | 123.11 | 375.077
364 | 123.574 | 375.268 | 123.339 | 375.215
365 | 123.201 | 375.148 | 123.022 | 375.038
366 | 123.432 | 375.057 | 123.296 | 375.232
367 | 123.455 | 375.259 | 123.146 | 375.151
368 | 123.29 | 374.834 | 123.237 | 375.067
369 | 123.287 | 375.028 | 123.133 | 375.19
370 | 123.304 | 375.021 | 123.239 | 375.022
371 | 123.408 | 375.179 | 123.234 | 375.119
372 | 123.01 | 375.009 | 122.908 | 375.114
373 | 123.125 | 375.281 | 122.972 | 374.895
374 | 123.206 | 374.719 | 122.947 | 375.274
375 | 123.204 | 374.938 | 123.04 | 375.301
376 | 123.168 | 375.206 | 123.192 | 375.093
377 | 123.23 | 374.738 | 123.203 | 375.292
378 | 123.317 | 375.135 | 123.164 | 375.109
379 | 122.94 | 375.156 | 122.824 | 375.115
380 | 123.11 | 374.999 | 122.907 | 374.994
381 | 122.999 | 375.175 | 122.822 | 375.1
382 | 123.024 | 375.184 | 122.771 | 374.931
383 | 123.314 | 375.346 | 123.119 | 374.921
384 | 123.079 | 375.257 | 122.852 | 375.046
385 | 123.084 | 374.661 | 122.997 | 375.311
386 | 123.221 | 374.931 | 123.073 | 375.269
387 | 123.383 | 374.972 | 123.223 | 375.319
388 | 123.049 | 374.861 | 122.918 | 375.267
389 | 123.115 | 374.861 | 123.021 | 375.205
390 | 123.059 | 374.944 | 122.984 | 375.19
391 | 123.169 | 375.171 | 123.201 | 375.25
392 | 122.903 | 374.787 | 122.831 | 375.163
393 | 123.298 | 375.233 | 123.062 | 374.858
394 | 123.395 | 375.325 | 123.191 | 375.226
395 | 123.298 | 374.996 | 123.223 | 375.339
396 | 123.177 | 375.031 | 122.95 | 375.114
397 | 122.731 | 375.281 | 122.777 | 375.31
398 | 122.74 | 374.792 | 122.778 | 374.689
399 | 122.693 | 374.915 | 122.629 | 374.883
400 | 122.674 | 374.993 | 122.733 | 374.927
401 | 122.748 | 375.438 | 122.572 | 375.288
402 | 122.733 | 374.833 | 122.712 | 374.934
403 | 122.736 | 375.197 | 122.602 | 375.04
404 | 122.733 | 374.974 | 122.669 | 375.01
405 | 122.788 | 375.154 | 122.797 | 375.058
406 | 123.203 | 375.215 | 123.02 | 375.162
407 | 122.832 | 375.081 | 122.932 | 375.047
408 | 122.732 | 374.758 | 122.711 | 374.793
409 | 122.787 | 375.239 | 122.681 | 375.112
410 | 122.775 | 375.275 | 122.704 | 375.314
411 | 122.362 | 375.05 | 122.575 | 375.124
412 | 122.629 | 375.13 | 122.542 | 375.079
413 | 122.588 | 374.833 | 122.541 | 374.751
414 | 122.898 | 375.288 | 122.72 | 375.153
415 | 122.84 | 375.108 | 122.766 | 375.109
416 | 122.573 | 375.064 | 122.651 | 375.082
417 | 122.387 | 374.768 | 122.413 | 374.936
418 | 122.604 | 374.986 | 122.67 | 375.056
419 | 122.595 | 375 | 122.626 | 375.013
420 | 122.458 | 375.131 | 122.371 | 375.005
421 | 122.833 | 375.171 | 122.788 | 375.084
422 | 122.441 | 374.966 | 122.206 | 374.77
423 | 122.878 | 375.039 | 122.752 | 374.973
424 | 122.473 | 374.773 | 122.544 | 374.779
425 | 122.865 | 374.914 | 122.828 | 374.98
426 | 122.732 | 375.062 | 122.759 | 375.17
427 | 122.616 | 375.168 | 122.556 | 374.993
428 | 122.898 | 375.298 | 122.788 | 375.192
429 | 122.443 | 374.868 | 122.396 | 374.981
430 | 122.517 | 375.096 | 122.445 | 374.993
431 | 122.754 | 375.132 | 122.692 | 375.104
432 | 122.206 | 374.982 | 122.202 | 374.876
433 | 125.763 | 375.156 | 125.522 | 375.046
434 | 125.608 | 375.033 | 125.608 | 375.064
435 | 125.846 | 375.12 | 125.743 | 374.984
436 | 125.482 | 374.778 | 125.463 | 375.221
437 | 125.942 | 375.182 | 125.717 | 374.977
438 | 125.826 | 375.021 | 125.804 | 375.124
439 | 125.689 | 374.913 | 125.504 | 375.193
440 | 125.754 | 374.849 | 125.73 | 375.342
441 | 125.924 | 375.354 | 125.54 | 375.311
442 | 126.035 | 374.982 | 125.722 | 375.205
443 | 125.648 | 374.703 | 125.765 | 375.122
444 | 125.619 | 375.164 | 125.476 | 375.084
445 | 125.82 | 374.903 | 125.642 | 375.066
446 | 125.731 | 375.065 | 125.585 | 374.875
447 | 125.613 | 374.952 | 125.562 | 375.154
448 | 125.731 | 374.874 | 125.425 | 375.221
449 | 125.581 | 374.812 | 125.438 | 375.05
450 | 125.685 | 374.928 | 125.6 | 375.123
451 | 125.531 | 375.183 | 125.322 | 374.973
452 | 125.747 | 375.255 | 125.614 | 374.951
453 | 125.914 | 375.21 | 125.773 | 375.182
454 | 125.661 | 375.034 | 125.534 | 375.177
455 | 125.597 | 375.044 | 125.431 | 374.924
456 | 125.683 | 375.01 | 125.673 | 375.15
457 | 125.643 | 374.887 | 125.55 | 375.083
458 | 125.585 | 374.809 | 125.541 | 375.15
459 | 125.98 | 375.168 | 125.862 | 375.419
460 | 125.656 | 374.879 | 125.614 | 375.126
461 | 125.739 | 375.156 | 125.603 | 374.995
462 | 125.433 | 374.843 | 125.337 | 375.012
463 | 125.684 | 374.929 | 125.714 | 375.041
464 | 125.839 | 375.133 | 125.635 | 375.187
465 | 125.7 | 374.801 | 125.559 | 375.438
466 | 125.538 | 375.001 | 125.465 | 374.891
467 | 125.769 | 374.783 | 125.62 | 375.401
468 | 126.033 | 375.288 | 125.947 | 375.644
469 | 125.322 | 375.068 | 125.237 | 374.917
470 | 125.125 | 374.822 | 125.23 | 374.884
471 | 125.161 | 374.912 | 125.189 | 374.79
472 | 125.336 | 375.004 | 125.393 | 375.009
473 | 125.127 | 374.98 | 125.198 | 374.984
474 | 125.215 | 375.103 | 125.388 | 375.187
475 | 125.314 | 374.904 | 125.481 | 374.954
476 | 125.41 | 375.242 | 125.311 | 375.119
477 | 125.2 | 375.076 | 125.107 | 374.856
478 | 125.261 | 375.056 | 125.29 | 375
479 | 125.061 | 375.146 | 125.218 | 375.216
480 | 125.047 | 375.047 | 125.104 | 375.098
481 | 125.284 | 375.053 | 125.248 | 375.11
482 | 125.268 | 375.039 | 125.261 | 375.079
483 | 125.396 | 375.062 | 125.552 | 375.05
484 | 125.178 | 374.906 | 125.175 | 374.894
485 | 124.922 | 374.956 | 124.888 | 374.961
486 | 125.203 | 374.923 | 125.217 | 374.971
487 | 125.193 | 374.97 | 125.186 | 375.049
488 | 125.186 | 375.318 | 125.161 | 375.196
489 | 125.175 | 374.951 | 125.205 | 374.925
490 | 125.164 | 374.972 | 125.188 | 375.047
491 | 124.921 | 374.888 | 124.899 | 374.874
492 | 125.239 | 374.913 | 125.138 | 374.725
493 | 125.339 | 375.176 | 125.354 | 375.167
494 | 124.918 | 374.992 | 124.785 | 374.791
495 | 125.217 | 375.137 | 125.272 | 375.183
496 | 125.095 | 375.086 | 125.22 | 374.969
497 | 125.046 | 374.82 | 125.036 | 374.743
498 | 125.148 | 375.112 | 125.233 | 375.179
499 | 124.979 | 374.823 | 125.022 | 374.967
500 | 124.967 | 374.936 | 125.097 | 375.059
501 | 125.324 | 374.928 | 125.334 | 374.884
502 | 125.191 | 375.144 | 125.099 | 375.134
503 | 125.357 | 375.037 | 125.459 | 375.034
504 | 124.969 | 374.948 | 124.99 | 375.064
505 | 123.336 | 375.13 | 123.373 | 374.987
506 | 123.467 | 375.17 | 123.379 | 374.862
507 | 123.356 | 375.278 | 123.234 | 375.183
508 | 123.463 | 375.161 | 123.335 | 374.9
509 | 123.652 | 375.236 | 123.609 | 375.115
510 | 123.289 | 374.91 | 123.229 | 375.18
511 | 123.465 | 374.771 | 123.298 | 375.174
512 | 123.318 | 374.907 | 123.321 | 375.016
513 | 123.249 | 374.784 | 123.198 | 374.79
514 | 123.226 | 375.066 | 123.044 | 374.83
515 | 123.418 | 374.891 | 123.371 | 375.259
516 | 123.379 | 375.036 | 123.233 | 375.077
517 | 123.449 | 374.9 | 123.127 | 375.111
518 | 123.594 | 375.154 | 123.52 | 375.353
519 | 123.242 | 374.934 | 123.265 | 375.542
520 | 123.228 | 374.846 | 122.99 | 374.791
521 | 123.89 | 375.239 | 123.621 | 375.025
522 | 123.524 | 374.899 | 123.476 | 375.402
523 | 123.403 | 375.045 | 123.301 | 375.271
524 | 123.26 | 374.815 | 123.209 | 375.094
525 | 123.239 | 375.04 | 123.199 | 374.915
526 | 123.454 | 375.123 | 123.331 | 375.008
527 | 123.319 | 375.146 | 123.329 | 374.916
528 | 123.339 | 375.149 | 123.414 | 374.818
529 | 123.238 | 374.679 | 123.141 | 375.274
530 | 123.208 | 375.233 | 123.209 | 374.88
531 | 123.458 | 375.051 | 123.258 | 375.136
532 | 123.474 | 375.003 | 123.375 | 374.978
533 | 123.342 | 374.944 | 123.238 | 374.821
534 | 123.36 | 374.946 | 123.086 | 375.065
535 | 123.574 | 374.999 | 123.43 | 375.351
536 | 123.639 | 375.124 | 123.507 | 375.219
537 | 123.381 | 374.836 | 123.272 | 375.267
538 | 123.374 | 375.111 | 123.255 | 375.051
539 | 123.639 | 375.245 | 123.445 | 375.181
540 | 123.807 | 375.299 | 123.585 | 375.446
541 | 122.869 | 374.828 | 122.959 | 374.957
542 | 122.944 | 374.911 | 123.002 | 375.072
543 | 122.917 | 375.191 | 122.863 | 375.058
544 | 123.089 | 375.119 | 123.183 | 375.221
545 | 122.803 | 375.081 | 122.976 | 375.152
546 | 122.904 | 375.049 | 123.093 | 375.091
547 | 123.08 | 374.871 | 123.132 | 374.993
548 | 122.944 | 374.885 | 123.146 | 375.038
549 | 122.806 | 374.641 | 122.877 | 374.802
550 | 123.118 | 374.975 | 123.145 | 375.048
551 | 122.788 | 374.858 | 122.982 | 374.956
552 | 122.85 | 374.865 | 122.89 | 374.796
553 | 122.972 | 374.834 | 122.935 | 374.839
554 | 123.005 | 374.882 | 123.152 | 375.005
555 | 122.804 | 375.096 | 122.803 | 374.97
556 | 123.03 | 375.048 | 123.206 | 375.191
557 | 122.923 | 375.242 | 122.865 | 375.179
558 | 123.006 | 374.899 | 123.054 | 374.942
559 | 122.858 | 374.902 | 122.955 | 374.997
560 | 122.82 | 374.934 | 122.972 | 374.957
561 | 122.698 | 374.788 | 122.61 | 374.71
562 | 122.892 | 374.889 | 122.871 | 374.867
563 | 123.038 | 374.843 | 122.856 | 374.738
564 | 123.123 | 374.994 | 123.077 | 375.048
565 | 122.8 | 375.06 | 122.995 | 375.107
566 | 122.804 | 374.884 | 122.79 | 374.924
567 | 122.901 | 374.844 | 123.12 | 375.058
568 | 123.025 | 374.851 | 123.091 | 374.956
569 | 122.813 | 374.783 | 122.854 | 374.764
570 | 123.013 | 374.91 | 122.986 | 374.995
571 | 123.232 | 375.728 | 123.13 | 375.495
572 | 123.048 | 375.282 | 122.991 | 375.205
573 | 123.028 | 375.303 | 123.015 | 375.352
574 | 122.854 | 374.892 | 122.984 | 374.96
575 | 122.731 | 374.845 | 122.928 | 374.916
576 | 122.749 | 374.896 | 122.904 | 374.913
577 | 125.603 | 374.957 | 125.312 | 374.991
578 | 125.562 | 375.056 | 125.607 | 375.112
579 | 125.506 | 375.164 | 125.444 | 374.867
580 | 125.593 | 374.684 | 125.38 | 375.265
581 | 125.597 | 375.199 | 125.535 | 375.025
582 | 125.772 | 375.32 | 125.669 | 374.991
583 | 125.735 | 375.05 | 125.475 | 375.513
584 | 125.668 | 375.045 | 125.563 | 375.192
585 | 125.883 | 375.024 | 125.708 | 375.292
586 | 125.814 | 375.008 | 125.476 | 374.984
587 | 125.684 | 375.385 | 125.35 | 374.849
588 | 125.743 | 375 | 125.559 | 375.148
589 | 125.747 | 375.044 | 125.519 | 375.054
590 | 125.523 | 374.925 | 125.367 | 374.976
591 | 125.939 | 375.309 | 125.687 | 375.146
592 | 125.623 | 374.891 | 125.481 | 375.307
593 | 125.645 | 375.298 | 125.498 | 374.909
594 | 125.33 | 374.875 | 125.096 | 374.67
595 | 125.578 | 375.105 | 125.343 | 375.134
596 | 125.495 | 375.015 | 125.41 | 375.092
597 | 125.569 | 374.883 | 125.344 | 375.114
598 | 125.4 | 375.007 | 125.224 | 375.032
599 | 125.645 | 375.066 | 125.547 | 375.125
600 | 125.655 | 375.141 | 125.418 | 375.202
601 | 125.354 | 374.777 | 125.219 | 375.088
602 | 125.823 | 375.109 | 125.905 | 375.385
603 | 125.572 | 374.836 | 125.382 | 375.088
604 | 125.434 | 374.83 | 125.228 | 375.064
605 | 125.628 | 375.072 | 125.502 | 375.049
606 | 125.774 | 374.949 | 125.565 | 375.572
607 | 125.461 | 375.069 | 125.351 | 374.989
608 | 125.792 | 375.133 | 125.609 | 375.115
609 | 125.398 | 374.882 | 125.427 | 375.032
610 | 125.446 | 374.984 | 125.417 | 375.09
611 | 125.156 | 374.776 | 125.18 | 374.937
612 | 125.644 | 375.205 | 125.478 | 374.994
613 | 125.158 | 375.28 | 125.088 | 375.055
614 | 124.987 | 374.922 | 125.035 | 374.965
615 | 125.068 | 375.07 | 125.18 | 375.132
616 | 125.062 | 375.067 | 124.979 | 375.12
617 | 125.086 | 375.179 | 125.096 | 375.187
618 | 125.271 | 374.99 | 125.166 | 374.953
619 | 125.32 | 375.006 | 125.403 | 375.088
620 | 125.229 | 375.109 | 125.231 | 375.192
621 | 125.142 | 375.044 | 125.166 | 375.159
622 | 125.463 | 375.153 | 125.551 | 375.241
623 | 125.383 | 375.35 | 125.326 | 375.134
624 | 125.069 | 375.214 | 125.061 | 375.219
625 | 125.036 | 375.154 | 125.125 | 375.242
626 | 124.931 | 374.945 | 124.934 | 375.033
627 | 125.026 | 374.958 | 125.056 | 375.101
628 | 125.336 | 375.281 | 125.292 | 375.271
629 | 125.203 | 375.14 | 125.324 | 375.286
630 | 125.176 | 375.236 | 125.165 | 375.227
631 | 125.142 | 374.812 | 124.938 | 374.773
632 | 124.831 | 374.977 | 124.773 | 375.08
633 | 124.818 | 374.679 | 124.772 | 374.736
634 | 124.824 | 375.216 | 124.919 | 375.236
635 | 124.811 | 374.896 | 124.778 | 374.917
636 | 124.967 | 375.112 | 124.921 | 375.129
637 | 125.521 | 375.39 | 125.491 | 375.267
638 | 124.852 | 374.979 | 124.778 | 375.024
639 | 125.114 | 375.027 | 125.044 | 375.102
640 | 125.011 | 375.079 | 124.864 | 375.005
641 | 124.95 | 374.746 | 124.829 | 374.743
642 | 125.249 | 375.071 | 125.317 | 375.063
643 | 125.175 | 375.022 | 125.226 | 375.079
644 | 124.852 | 375.14 | 124.851 | 375.119
645 | 125.109 | 375.368 | 125.19 | 375.399
646 | 125.09 | 374.874 | 125.12 | 374.794
647 | 125.147 | 375.189 | 125.111 | 375.25
648 | 125.45 | 375.14 | 125.499 | 375.098
| 124.0096 | 375.0314 | 124.0628 | 375.1376

## Summary
Space |  |  |  |  | Pitch
XY Scan Difference |  | mean | Center | Global Max | XY Scan Difference |  | mean | Center | Global Max
| Horizontal Pattern | -0.016701 | -0.097667 | 0.28767 |  | Horizontal Pattern | 0.14902 | 0.054611 | 0.38206
| Vertical Pattern | -0.12299 | -0.056417 | 0.37853 |  | Vertical Pattern | -0.063429 | -0.0275 | 0.19947
CD mean |  |  |  |  | CD mean
|  | Rot 0deg | Rot 270de |  |  |  | Rot 0deg | Rot 270de
| Horizontal | 124.2673 | 124.2506 |  |  | Horizontal | 375.0286 | 375.1777
| Vertical | 123.7519 | 123.8749 |  |  | Vertical | 375.0342 | 375.0976
CD mean |  |  |  |  | CD mean
| Rotation 0deg | -0.51543 |  |  |  | Rotation 0deg | 0.0055185
| Rotation 270deg | -0.37574 |  |  |  | Rotation 270deg | -0.080074
Meas Time
| Total | 77.8667 | min
| 0deg | 33.65 | min
| 90deg | 33.95 | min

## for Trend
Date | Plate Type | Total | Center Hor | Center Ver | Global Hor | Global Ver | Hor | Ver | Hor | Ver | Rot 0deg | Rot 270deg | Range Hor | Range Ver | Hor Chip1 | Hor Chip2 | Hor Chip3 | Hor Chip4 | Hor Chip5 | Hor Chip6 | Hor Chip7 | Hor Chip8 | Hor Chip9 | Ver Chip1 | Ver Chip2 | Ver Chip3 | Ver Chip4 | Ver Chip5 | Ver Chip6 | Ver Chip7 | Ver Chip8 | Ver Chip9 | Center Hor | Center Ver | Global Hor | Global Ver | Hor | Ver | Hor | Ver | Rot 0deg | Rot 270deg | Range Hor | Range Ver | Hor Chip1 | Hor Chip2 | Hor Chip3 | Hor Chip4 | Hor Chip5 | Hor Chip6 | Hor Chip7 | Hor Chip8 | Hor Chip9 | Ver Chip1 | Ver Chip2 | Ver Chip3 | Ver Chip4 | Ver Chip5 | Ver Chip6 | Ver Chip7 | Ver Chip8 | Ver Chip9
2023-12-29 09:25 | No 14 SEBP504G-W4F | 77.8667 | -0.097667 | -0.056417 | 0.28767 | 0.37853 | 124.2673 | 123.7519 | 124.2506 | 123.8749 | 124.2673 | 124.2506 | 0.44089 | 0.41594 | 0.040278 | 0.28767 | 0.27875 | -0.12594 | -0.097667 | -0.15142 | -0.12192 | -0.10683 | -0.15322 | -0.30069 | -0.37853 | -0.28944 | -0.042556 | -0.056417 | 0.037417 | -0.025194 | -0.058694 | 0.0072222 | 0.054611 | -0.0275 | 0.38206 | 0.19947 | 375.0286 | 375.0342 | 375.1777 | 375.0976 | 0.0055185 | -0.080074 | 0.32744 | 0.23286 | 0.17117 | 0.29225 | 0.38206 | 0.10294 | 0.054611 | 0.082278 | 0.13067 | 0.060778 | 0.064444 | -0.15819 | -0.19947 | -0.14761 | -0.02725 | -0.0275 | 0.033389 | 0.010583 | -0.038028 | -0.016778